## Caratteristiche CM-CP (Pesaro)
Tomografo computerizzato multistrato di alta fascia - Presidio San Salvatore |  |  | COMPILAZIONE A CURA DELLA DITTA
Produttore
Fornitore
Modello
Codice CIVAB
Anno di immissione sul mercato del modello proposto
Anno di immissione sul mercato della versione proposta
Conformità norme CEI (allegare certificazione)
Marchio CE (allegare certificazione)
Altri marchi (allegare certificazione)
Numero Repertorio Dispositivi Medici
CARATTERISTICHE DI MINIMA (CM) E CARATTERISTICHE PREFERENZIALI (CP)
La fornitura DEVE soddisfare tutte le caratteristiche di minima (CM). Il soddisfacimento di tutte le caratteristiche di minima è condizione necessaria per l’ammissione alla valutazione delle offerte tecniche. Il soddisfacimento ‘stretto’ ovvero puntuale delle caratteristiche di minima non abilita alla assegnazione di alcun punteggio tecnico-qualitativo. Il soddisfacimento ‘ampio’ ovvero migliorativo delle caratteristiche di minima è condizione abilitante alla assegnazione del relativo punteggio tecnico-qualitativo.
La fornitura PUO’ soddisfare una o più caratteristiche preferenziali (CP).
Il livello di soddisfacimento di ciascuna caratteristica è condizione abilitante alla assegnazione del relativo punteggio tecnico-qualitativo. E' IMPORTANTE CHE I VALORI NOMINALI COMPILATI DALLA DITTA RISPETTINO LE MEDESIME UNITA' DI MISURA.
Il questionario va compilato in ogni sua parte (colonna "SI/NO" e la colonna "VALORI, DESCRIZIONI E SPECIFICHE") e tutti i dati riportati si debbono riferire esclusivamente alla configurazione proposta.
La Ditta dovrà dichiarare i valori riferiti alla normativa tecnica IEC; in mancanza di normativa vanno comunque dettagliate le condizioni ed i parametri con i quali si è operata la misurazione.
COMPILAZIONE A CURA DELLA DITTA
ID | CM/CP | DESCRIZIONE DELLA CARATTERISTICA TECNICO-QUALITATIVA (Di) | SI/NO | VALORI, DESCRIZIONI E SPECIFICHE (oggettivare il soddisfacimento della caratteristica di minima e/o preferenziali con le eventuali condizioni migliorative)
1 |  | TOMOGRAFO
2 |  | GANTRY
3 | CM | Possibilità di inclinazione non inferiore a ±25°
4 | CM | Possibilità di comandare l'inclinazione sia dal gantry che dalla consolle di comando
5 | CM | Diametro del tunnel non inferiore a 75 cm
6 | CP | Diametro del tunnel superiore a 75 cm
7 | CM | Laser di centratura si interno al gantry che esterno
8 | CM | Centraggio paziente e posizionamento lettino dal gantry
9 | CP | Dotato di display per la visualizzazione dei parametri di scansione e di posizionamento del paziente
10 | CM | Dotato di adeguata pulsantiera per la gestione del posizionamento del paziente da entrambi i lati del tavolo porta paziente
11 | CM | Ridotto ingombro complessivo e ridotta rumorosità durante il funzionamento
12 | CM | Gantry ottimizzato per l'esecuzione di esami anche su pazienti bariatrici
13 | CP | Pannello di movimentazione lettino e centraggio paziente da ambo i lati del lettino (sinistra\destra) e del gantry (anteriore\posteriore)
14 | CM | Allegare schede tecniche e tutto il materiale utile a una corretta valutazione
15 | CP | Indicare eventuali opzioni o accessori ulteriori offerti non compresi nel presente elenco. (Descrivere e allegare schede tecniche)
16 |  | DETETTORI
17 | CM | Detettori a stato solido ad elevata efficienza - specificare
18 | CM | Detettori a stato solido ad elevata risoluzione longitudinale
19 | CM | Detettori a stato solido ad elevata risoluzione trasversale
20 | CP | Detettori completamente integrati - descrivere
21 | CM | Numero di strati fisici acquisibili contemporaneamente per singola scansione di 360°, sia in tecnica assiale che in tecnica spirale pari ad almeno 64
22 | CM | Numero di strati ricostruibili contemporaneamente per singola scansione di 360°, sia in tecnica assiale che in tecnica spirale pari ad almeno 128
23 | CM | Dimensioni minime dell’elemento lungo l’asse Z non superiore a 0,625 mm
24 | CM | Copertura anatomica almeno di 38 mm per singola rotazione con almeno 64 file di detettori fisicamente presenti
25 | CM | Descrivere geometria dei detettori
26 | CM | Distanza fuoco – detettore adeguata per ottimizzare l’efficienza geometrica del sistema d’acquisizione
27 | CM | Distanza fuoco – isocentro adeguata per ottimizzare l’efficienza geometrica del sistema d’acquisizione
28 | CM | Geometria ottimizzata per l'esecuzione di esami su pazienti bariatrici
29 | CM | Allegare schede tecniche e tutto il materiale utile a una corretta valutazione
30 | CP | Indicare eventuali opzioni o accessori ulteriori offerti non compresi nel presente elenco. (Descrivere e allegare schede tecniche)
31 |  | LETTINO PORTA PAZIENTE
32 | CM | Ampia larghezza del lettino
33 | CM | Minima altezza da terra non superiore a 60 cm
34 | CM | Escursione longitudinale, senza incontrare parti radio opache, almeno 2000 mm
35 | CM | Lettino in fibra di carbonio o altro materiale a basso assorbimento
36 | CM | Incremento minimo nell’escursione longitudinale non superiore a 0,5 mm
37 | CP | Incremento minimo nell’escursione longitudinale non superiore a 0,25 mm
38 | CM | Incremento minimo nell’escursione verticale non superiore a 1 mm
39 | CP | Incremento minimo nell’escursione verticale non superiore a 0,5 mm
40 | CM | Accuratezza nel posizionamento non superiore a ±0,5 mm
41 | CP | Accuratezza nel posizionamento non superiore a ±0,25 mm
42 | CM | Elevata velocità massima di spostamento - specificare
43 | CM | Portata massima dinamica garantita non inferiore a 270 kg
44 | CP | Portata massima dinamica garantita superiore a 270 kg
45 | CM | Lettino ottimizzato per l'esecuzione di esami anche su pazienti bariatrici - specificare
46 | CM | Possibilità di sblocco manuale in caso di rimozione forzata del paziente
47 | CP | Possibilità di movimentazione manuale in caso di mancanza di alimentazione al sistema
48 | CM | Accessorio poggiatesta esterno
49 | CM | Dotazione completa di accessori per il posizionamento del paziente per qualsiasi tipologia di esame eseguibile con la configurazione proposta inclusa la gestione del paziente bariatrico
50 | CM | Allegare schede tecniche e tutto il materiale utile a una corretta valutazione
51 | CP | Altri accessori forniti in dotazione
52 | CP | Indicare eventuali opzioni o accessori ulteriori offerti non compresi nel presente elenco. (Descrivere e allegare schede tecniche)
53 |  | GENERATORE RX e TUBO RADIOGENO
54 | CM | Generatore ad alta frequenza gestito da microprocessore
55 | CM | Potenza massima ad uso clinico almeno 70 kW
56 | CM | Tensione minima inferiore a 85 kV
57 | CM | Tensione massima non inferiore a 135 kV
58 | CM | Valori di tensione selezionabili (specificare possibilità)
59 | CM | Adeguata filtrazione totale del fascio
60 | CM | Valori di corrente selezionabili (specificare possibilità)
61 | CM | Elevato valore di corrente massima impostabile (specificare possibilità ed eventuali limitazioni)
62 | CM | Tempo di rotazione minimo non superiore a 0,5 s (Specificare le condizioni di utilizzo)
63 | CP | Tempo di rotazione minimo inferiore a 0,4 s (Specificare le condizioni di utilizzo)
64 | CM | Tempo di rotazione selezionabile - indicare tempi impostabili
65 | CM | Tubo radiogeno ad anodo rotante
66 | CM | Elevata capacità termica di accumulo dell'anodo (MHU)
67 | CM | Tempo massimo di scansione continua non inferiore a 100 sec
68 | CM | Elevata capacità di dissipazione termica (MHU/min)
69 | CM | Doppia macchia focale
70 | CM | Dimensione macchia focale piccola e potenza max applicabile (kW)
71 | CM | Dimensione macchia focale grande e potenza max applicabile (kW)
72 | CM | Filtri Bow-Tie di diverse dimensioni- specificare
73 | CM | Overbeaming minimo - specificare
74 | CM | Adeguato sistema di collimazione
75 | CM | Collimazioni disponibili - indicare le varie combinazioni selezionabili ("numero righe x spessore strato" per le diverse collimazioni)
76 | CM | Adeguato sistema di raffreddamento - descrivere
77 | CP | Indicare eventuale ottimizzazione per l'esecuzione di esami su pazienti bariatrici
78 | CM | Allegare schede tecniche e tutto il materiale utile a una corretta valutazione
79 | CP | Indicare eventuali opzioni o accessori ulteriori offerti non compresi nel presente elenco. (Descrivere e allegare schede tecniche)
80 |  | HW e SW in CONSOLLE DI COMANDO
81 | CM | Visualizzazione a monitor LCD/LED ad alta risoluzione, a colori e di dimensioni adeguate al corretto utilizzo clinico richiesto
82 | CM | Tastiera alfanumerica e mouse
83 | CM | Possibilità di selezione programmi/protocolli
84 | CM | Sistema di comunicazione verbale bi-direzionale dotato di sistema autovoice multilingue.
85 | CM | Hardware di ultima generazione con sistema di processori, memoria RAM e capacità disco rigido adeguati all’uso clinico richiesto - descrivere
86 | CM | Conformità allo standard DICOM 3: Storage, Print, Storage Commitment, Query/Retrieve, MPPS, RSDR e Worklist
87 | CM | Masterizzatore CD-ROM e DVD in formato DICOM con masterizzazione automatica di software Dicom Viewer
88 | CM | Radiografia digitale di posizionamento con possibilità di selezionare le angolazioni del tubo (almeno 0°e 90°)
89 | CM | Ricostruzione di scansioni elicoidali in risoluzione standard ed alta risoluzione
90 | CM | Ricostruzione di scansioni assiali in risoluzione standard ed alta risoluzione
91 | CM | Volume Rendering, MIP e MPR
92 | CM | Software di sincronizzazione dell’iniezione di mezzo di contrasto/scansione
93 | CM | Software per la riduzione degli artefatti metallici
94 | CM | Possibilità di gestione di acquisizioni e ricostruzioni 4D sia in maniera prospettica che retrospettiva
95 | CP | Acquisizione e software per ricostruzione Dual Energy - descrivere
96 | CM | Software ECG per l’acquisizione sincronizzata dello studio aortico, comprensivo di elettrocardiografo, auspicabilmente integrato nella macchina, con cavo paziente a 4 terminali.
97 | CM | Pacchetto per acquisizione indagini di perfusione cerebrale e body - descrivere
98 | CM | Protocollo dedicato allo start up quotidiano (riscaldamento, calibrazione, etc.) rapido e di facile utilizzo - specificare
99 | CP | Protocollo o routine automatiche dedicate all'acquisizione e analisi dei controlli di qualità periodici - specificare
100 | CP | Allarmi, con soglie impostabili, in caso di superamento di livelli di dose (CTDI, DLP, ecc…) - descrivere
101 | CM | Ottimizzazione software per esami di pazienti bariatrici - specificare
102 | CM | Allegare schede tecniche e tutto il materiale utile a una corretta valutazione
103 | CP | Indicare eventuali opzioni o accessori ulteriori offerti non compresi nel presente elenco. (Descrivere e allegare schede tecniche)
104 |  | SISTEMI RIDUZIONE DELLA DOSE
105 | CM | Sistemi avanzati di riduzione della dose radiogena erogata al paziente in grado di intervenire sia in relazione all’anatomia del paziente sia al tipo di esame - specificare
106 | CM | Sistemi per la modulazione di corrente lungo l'asse longitudinale in base all'attenuazione del paziente
107 | CM | Sistemi per la modulazione di corrente lungo l'asso trasversale in base all'attenuazione del paziente
108 | CM | Sistemi per la collimazione dinamica (Pre e post FOV di acquisizione)
109 | CP | Possibilità di limitare l'erogazione in angolazioni critiche per ridurre la dose ad organi critici - specificare
110 | CM | Algoritmi iterativi per la ricostruzione delle immagini in grado di migliorare la qualità delle immagini senza che il loro utilizzo possa determinare un allungamento significativo dei tempi di esame/ricostruzione
111 | CP | Algoritmi iterativi per la ricostruzione delle immagini e riduzione della dose di tipo "model based" - descrivere
112 | CP | Presenza di sistemi dedicati per l'ottimizzazione dosimetrica anche su pazienti bariatrici
113 | CM | Allegare relazione tecnica dettagliata sui sistemi di riduzione della dose offerti
114 | CP | Indicare eventuali opzioni o accessori ulteriori offerti non compresi nel presente elenco. (Descrivere e allegare schede tecniche)
115 |  | RICOSTRUTTORE
116 | CM | Hardware di ultima generazione ad elevate prestazioni
117 | CM | Elevata velocità di ricostruzione
118 | CM | Elevato spazio di archiviazione
119 | CM | Possibilità di gestire priorità e code di ricostruzione
120 | CM | Possibilità di ricostruire in un secondo momento rispetto all'acquisizione
121 | CM | Facilità di gestione\archiviazione\cancellazione dei dati acquisiti\ricostruiti
122 | CM | Allegare schede tecniche e tutto il materiale utile a una corretta valutazione
123 | CP | Indicare eventuali opzioni o accessori ulteriori offerti non compresi nel presente elenco. (Descrivere e allegare schede tecniche)
124 |  | PRESTAZIONI RICHIESTE
125 | CM | Piena compatibilità e interfacciamento con il sistema PACS attualmente in utilizzo (Exprivia). Il sistema dovrà essere interfacciato senza ulteriori oneri per l'azienda committente
126 | CM | Specificare compatibilità ed interoperabilità con le consolle di refertazione attualmente in utilizzo clinico (vedi allegato "Elenco attrezzature in dotazione")
127 | CM | Campo di vista trasversale massimo non inferiore a 50 cm con possibilità di adeguate variazioni
128 | CP | Campo di vista trasversale massimo ottimizzato per l'esecuzione di esami su pazienti bariatrici
129 | CM | Ampio range di valori di Pitch selezionabili - specificare
130 | CM | Basso valore di minimo pitch selezionabile
131 | CM | Pitch selezionabile da consolle
132 | CM | Matrice di acquisizione e ricostruzione almeno 512x512 pixels
133 | CM | Acquisizione 4D per studi cardiaci (ECG Gating)
134 | CM | Esecuzione di studi polifasici in pazienti traumatizzati anche obesi con acquisizione a strato sottile per ricostruzioni vascolari
135 | CM | Esecuzione di biopsie CT-guidate in fluoroscopia bi/tri-dimensionale con fornitura di tutti gli accessori e le tecnologie eventualmente necessarie - dettagliare e descrivere
136 | CM | Protocolli dedicati per pazienti bariatrici
137 | CP | Ottimizzazione prestazioni per pazienti bariatrici - specificare
138 | CM | Protocolli dedicati per pazienti pediatrici
139 | CM | Esecuzione di indagini di perfusione cerebrale e body - dettagliare e descrivere
140 | CM | Risoluzione spaziale standard (in pl/cm al 2%, al 10% e al 50% della curva MTF), con l'indicazione dei kV, mA, tempo di scansione, protocollo e fantoccio utilizzato - allegare curva MTF con filtro standard
141 | CM | Risoluzione spaziale in alto contrasto (in pl/cm al 2%, al 10% e al 50% della curva MTF), con l'indicazione dei kV, mA, tempo di scansione, protocollo e fantoccio utilizzato - allegare curva MTF con filtro alta risoluzione
142 | CM | Risoluzione a basso contrasto (mm) misurata allo 0,3% di differenza di densità e la dose in mGy per ottenere tale valore (il protocollo di scansione/misura dovrà prevedere uno spessore di strato di circa 10 mm e il fantoccio standard di 20 cm)
143 | CM | Indicare i valori di dose in mGy per ottenere un dettaglio rispettivamente di 3 e 5 mm allo 0,3% di differenza di densità (il protocollo di scansione/misura dovrà prevedere uno spessore di strato di circa 10 mm e il fantoccio standard di 20 cm) - fornire le curve di contrasto, dettaglio e dose
144 | CM | CTDIvol (mGy), DLP (mGy∙cm) e Dose efficace (mSv) per esame Encefalo - specificare il protocollo d’acquisizione, in particolare: collimazione del fascio (mm), spessore e numero slice, kV, mA, tempo di rotazione, pitch, lunghezza (mm) e durata (s) della scansione
145 | CM | CTDIvol (mGy), DLP (mGy∙cm) e Dose efficace (mSv) per esame Torace - specificare il protocollo d’acquisizione, in particolare: collimazione del fascio (mm), spessore e numero slice, kV, mA, tempo di rotazione, pitch, lunghezza (mm) e durata (s) della scansione
146 | CM | CTDIvol (mGy), DLP (mGy∙cm) e Dose efficace (mSv) per esame Addome/Pelvi - specificare il protocollo d’acquisizione, in particolare: collimazione del fascio (mm), spessore e numero slice, kV, mA, tempo di rotazione, pitch, lunghezza (mm) e durata (s) della scansione
147 | CM | CTDIvol (mGy), DLP (mGy∙cm) e Dose efficace (mSv) per esame Vascolare Periferico - specificare il protocollo d’acquisizione, in particolare: collimazione del fascio (mm), spessore e numero slice, kV, mA, tempo di rotazione, pitch, lunghezza (mm) e durata (s) della scansione
148 | CM | CTDIvol (mGy), DLP (mGy∙cm) e Dose efficace (mSv) per esame Total Body - specificare il protocollo d’acquisizione, in particolare: collimazione del fascio (mm), spessore e numero slice, kV, mA, tempo di rotazione, pitch, lunghezza (mm) e durata (s) della scansione
149 | CM | CTDIvol (mGy), DLP (mGy∙cm) e Dose efficace (mSv) per esame Cardio TC - specificare il protocollo d’acquisizione, in particolare: collimazione del fascio (mm), spessore e numero slice, kV, mA, tempo di rotazione, pitch, lunghezza (mm) e durata (s) della scansione
150 | CM | Allegare schede tecniche e tutto il materiale utile a una corretta valutazione
151 | CP | Indicare eventuali opzioni o accessori ulteriori offerti non compresi nel presente elenco. (Descrivere e allegare schede tecniche)
152 |  | WORKSTATION DI POST-PROCESSING
153 |  | HARDWARE
154 | CM | Almeno 2 postazioni di post-elaborazione utilizzabili simultaneamente in maniera completa
155 | CP | Più di 2 postazioni di post-elaborazione utilizzabili simultaneamente in maniera completa
156 | CM | Descrivere l'architettura di rete del sistema di refertazione offerto
157 | CM | Visualizzazione a monitor LCD\LED di adeguate dimensioni ad alta risoluzione a colori
158 | CM | Adeguata memoria RAM e capacità di memoria su disco rigido
159 | CM | Tastiera alfanumerica e mouse
160 | CM | Conformità allo standard DICOM 3
161 | CM | Allegare schede tecniche e tutto il materiale utile a una corretta valutazione
162 | CP | Indicare eventuali opzioni o accessori ulteriori offerti non compresi nel presente elenco. (Descrivere e allegare schede tecniche)
163 |  | SOFTWARE
164 | CM | Volume Rendering, MIP e MPR
165 | CM | Ricostruzioni multiplanari e curvilinee MPR
166 | CM | Software di ricostruzioni 3D di Superficie
167 | CM | Software dentale
168 | CM | Software per colonscopia virtuale con possibilità di: analisi simultanea di supino/prono, di percorso automatico, con possibilità di sottrazione elettronica delle feci (fecal tagging)
169 | CM | Software per endoscopia virtuale con navigazione automatica
170 | CM | Software per lo studio automatico del nodulo polmonare, con possibilità di riconoscimento della tipologia e segmentazione 3D; gestione del report medico e paziente; gestione dell’archivio e del confronto dei dati di esami diversi con la maggior quantità di parametri di confronto. Completo di sistema CAD per identificazione automatica delle possibili lesioni
171 | CM | Software per la rimozione automatica dell’osso
172 | CM | Software dedicati agli studi ANGIO CT
173 | CM | Software CARDIO CT completi di valutazione della quantità di calcio presente nelle coronarie e gestione del report prodotto
174 | CM | Software per lo studio automatico del distretto cardiaco che comprenda il calcolo del livello di stenosi e la possibilità di misurazione di un trombo
175 | CM | Software per lo studio oncologico
176 | CM | Software per la pianificazione degli stent con produzione di relativo report
177 | CM | Pacchetto software dedicato alla pianificazione per interventi di protesi della valvola aortica
178 | CM | Software di segmentazione e volumetria automatica del fegato
179 | CM | Software perfusione cerebrale e body dedicati alla ricostruzione su WS
180 | CM | I software offerti devono essere accessibili da tutte le workstation di refertazione anche in caso di utilizzo simultaneo
181 | CP | Ottimizzazione software di post-processing per esami di pazienti bariatrici - specificare
182 | CP | Eventuali altri software offerti
183 | CM | Elencare e descrivere in una relazione tecnica tutti i software offerti
184 | CM | Elencare e descrivere in una relazione tecnica tutti i software disponibili in opzione (non compresi in offerta)
185 | CP | Indicare eventuali opzioni o accessori ulteriori offerti non compresi nel presente elenco. (Descrivere e allegare schede tecniche)
186 |  | ACCESSORI
187 |  | INIETTORE DI MEZZO DI CONTRASTO A TRE VIE
188 | CM | Iniettore a tre vie e gestione contemporanea mdc e soluzione fisiologica
189 | CM | Automatico, programmabile
190 | CM | Possibilità di impostare i parametri di iniezione (rateo, delay, etc…)
191 | CM | Possibilità di sincronizzazione con il tomografo offerto
192 | CM | Compatibilità con i consumabili utilizzati negli iniettori presenti in azienda (vedi allegato "Elenco attrezzature in dotazione")
193 | CM | Alte prestazioni per l’utilizzo nelle acquisizioni avanzate di esami cardiaci
194 | CM | Dotato dei maggiori sistemi di sicurezza per il paziente
195 | CM | Maneggevole e di semplice operabilità
196 | CM | Minimo rischio di sversamenti del MDC
197 | CM | Allegare schede tecniche e tutto il materiale utile a una corretta valutazione
198 | CP | Indicare eventuali opzioni o accessori ulteriori offerti non compresi nel presente elenco. (Descrivere e allegare schede tecniche)
199 |  | ELETTROCARDIOGRAFO
200 | CM | Sincronizzazione con il tomografo offerto
201 | CP | Integrato con il tomografo
202 | CM | Allegare schede tecniche e tutto il materiale utile a una corretta valutazione
203 | CP | Indicare eventuali opzioni o accessori ulteriori offerti non compresi nel presente elenco. (Descrivere e allegare schede tecniche)
204 |  | CARRELLO EMERGENZE
205 | CM | Carrello per la gestione delle emergenze completo di defibrillatore e tutto quanto necessario per l'emergenza - descrivere
206 | CM | Compatibilità con i consumabili e sistemi presenti in azienda (vedi allegato "Elenco attrezzature in dotazione")
207 | CM | Allegare schede tecniche e tutto il materiale utile a una corretta valutazione
208 | CP | Indicare eventuali opzioni o accessori ulteriori offerti non compresi nel presente elenco. (Descrivere e allegare schede tecniche)
209 |  | APPARECCHIO PER ANESTESIA
210 | CM | Apparecchio integrato per anestesia (monitoraggio e ventilazione) completo di tutto quanto necessario - descrivere
211 | CM | Compatibilità con i consumabili e sistemi presenti in azienda (vedi allegato "Elenco attrezzature in dotazione")
212 | CM | Allegare schede tecniche e tutto il materiale utile a una corretta valutazione
213 | CP | Indicare eventuali opzioni o accessori ulteriori offerti non compresi nel presente elenco. (Descrivere e allegare schede tecniche)
214 |  | INSUFFLATORE CO2
215 | CM | Insufflatore CO2 ad uso colon TC (endoscopia virtuale)
216 | CM | Almeno una bombola di CO2
217 | CM | Dotato di tutto quanto necessario al suo corretto e sicuro funzionamento
218 | CM | Compatibilità con i consumabili e sistemi presenti in azienda (vedi allegato "Elenco attrezzature in dotazione")
219 | CM | Allegare schede tecniche e tutto il materiale utile a una corretta valutazione
220 | CP | Indicare eventuali opzioni o accessori ulteriori offerti non compresi nel presente elenco. (Descrivere e allegare schede tecniche)
221 |  | GRUPPO DI CONTINUITA' (UPS)
222 | CM | Gruppo di continuità (UPS) per garantire alimentazione a consolle, lettino e gantry (escluso tubo RX) in caso di interruzione della corrente
223 | CM | Allegare schede tecniche e tutto il materiale utile a una corretta valutazione
224 | CP | Indicare eventuali opzioni o accessori ulteriori offerti non compresi nel presente elenco. (Descrivere e allegare schede tecniche)
225 |  | STRUMENTAZIONE TECNICA
226 | CM | Dispositivi di sicurezza anti-X come da normativa vigente
227 | CM | Dispositivi per il posizionamento e comfort del paziente (cuscini e materassini per posizionamento del paziente, fasce di contenimento, etc.)
228 | CP | Dispositivi per il posizionamento e comfort del paziente bariatrico (cuscini e materassini per posizionamento del paziente, fasce di contenimento, etc.)
229 | CP | Indicare eventuali opzioni o accessori ulteriori offerti non compresi nel presente elenco. (Descrivere e allegare schede tecniche)
230 |  | FORNITURA ARREDI
231 | CM | Arredi completi per sala comandi con postazione refertazione, sala esame CT con punto preparazione - descrivere e dettagliare soluzioni offerte per ogni locale
232 | CM | Asta porta flebo
233 | CM | Carrello porta-strumenti
234 | CM | Allegare schede tecniche e tutto il materiale utile a una corretta valutazione
235 | CP | Indicare eventuali opzioni o accessori ulteriori offerti non compresi nel presente elenco. (Descrivere e allegare schede tecniche)
236 |  | FANTOCCI E SOFTWARE PER CONTROLLI DI QUALITÀ
237 | CP | Licenza aggiuntiva software per controlli di qualità in dotazione al reparto di Fisica Medica (vedi allegato "Elenco attrezzature in dotazione")
238 | CM | Allegare schede tecniche e tutto il materiale utile a una corretta valutazione
239 | CP | Indicare eventuali opzioni o accessori ulteriori offerti non compresi nel presente elenco. (Descrivere e allegare schede tecniche)
240 |  | LAVORI DI RIADATTAMENTO DEI LOCALI E TEMPISTICHE
241 |  | Lavori adeguamento
242 | CM | All'interno dell'area di intervento dovranno essere realizzati almeno i seguenti locali: 1 sala Consolle con postazione refertazione, 1 Sala Esame\Tomografo con punto preparazione paziente
243 | CM | Layout delle sale di cui al punto precedente atto a garantire un ottimale flusso di lavoro, fruibilità dell'utenza, sicurezza, radioprotezione, comfort dei pazienti e del personale ed estetica dei locali
244 | CM | Progettazione ed esecuzione delle opere accessorie edili, strutturali, architettoniche, impiantistiche, di sicurezza, HVAC, radioprotezionistiche ed affini di predisposizione e ripristino dei locali coinvolti nell’ingresso e installazione della apparecchiatura nella struttura aziendale e alla relativa installazione a regola d’arte fino al “pronto all’uso”
245 | CM | La ditta aggiudicataria si dovrà fare carico di tutte le eventuali opere di rinforzo dei solai necessarie all'installazione e messa in utilizzo della tecnologia
246 | CM | Dovranno essere previsti tutti gli adeguamenti necessari per rispettare la vigente normativa antincendio
247 | CM | Le superfici di finitura (pavimenti e rivestimenti) devono essere in pvc antistatico (tipo Tarkett o similari) termosaldati, comprensivo di sguscia di raccordo parete/pavimento
248 | CM | I controsoffitti devono essere ispezionabili in pannelli 60x60 cm in fibre minerali atossici con reazione al fuoco superiore a 1
249 | CM | Il progetto esecutivo deve essere redatto nel rispetto della normativa vigente, in particolare in materia di accreditamento delle strutture sanitarie
250 | CM | L’impianto di illuminazione deve garantire i lux necessari per ogni tipologia di ambiente, secondo quanto previsto dalla normativa vigente
251 | CM | All’interno dei quadri elettrici devono essere previste tutte le segnalazioni di stato e di avaria delle varie apparecchiature tecnologiche (pompe, motori, ecc.), nonché tutte le segnalazioni di rilievo necessarie per il buon funzionamento del TC e per limitare eventuali disagi e disservizi riducendo i tempi per l’individuazione delle anomalie
252 | CM | La rete di gas medicali da realizzarsi nell’area oggetto dell’intervento, eseguita in rame conformemente alle normative vigenti, deve essere allacciata alla linea esistente. Le prese gas medicali (ossigeno, vuoto e aria), dovranno essere con attacco unificato AFNOR
253 | CM | Dal punto di vista strutturale, il progetto esecutivo deve accertare se il solaio esistente, della portata di 300 daN/mq, sia adeguato a sostenere il peso del macchinario. Qualora la portata non fosse giudicata sufficiente, il progetto deve prevedere tutte le opere di rinforzo necessarie a permettere la regolare esecuzione della fornitura, senza oneri aggiuntivi a carico dell'Azienda Ospedaliera
254 | CM | Il progetto esecutivo degli impianti elettrici deve provvedere alla verifica preventiva del bilancio energetico sotteso al quadro di piano, per verificare la congruità dello stesso con i nuovi carichi dei locali/tecnologie oggetto del presente intervento
255 | CM | Il progetto esecutivo deve prevedere tutte le valutazioni tecniche necessarie a stabilire che le condizioni tecniche e ambientali siano perfettamente idonee all’installazione dell’apparecchiatura TC offerta
256 | CM | Il progetto dovrà garantire la completa visibilità del paziente in ogni condizione mediante visiva schermata - descrivere
257 | CP | Il progetto dovrà garantire la completa visibilità del paziente in ogni condizione mediante visiva schermata e sistema TVCC - descrivere
258 | CM | La sala in cui verrà alloggiato il tomografo, la sala comandi, la sala preparazione e gli eventuali altri locali coinvolti dovranno essere completati con tutto quanto necessario per l'installazione ed il corretto funzionamento del tomografo stesso
259 | CM | Il progetto esecutivo degli impianti meccanici, affinché lo stesso sia il più possibile integrato con l'esistente, deve prevedere la verifica preventiva del bilancio dell’UTA collegata all’impianto di condizionamento
260 | CM | Adeguamento o fornitura/installazione, se necessario, dell'impianto di climatizzazione al fine di mantenere quanto più costanti possibili (nel range di ottimale lavoro della apparecchiatura) i parametri microclimatici all'interno delle sale coinvolte e garantire i necessari ricambi d'aria
261 | CM | L'impianto di trattamento aria per il mantenimento delle condizioni termo igrometriche previste per legge di distribuzione dell'aria deve garantire i requisiti minimi di legge
262 | CM | Progetto di radioprotezione a firma di personale competente considerando un carico di circa 10000 esami/anno
263 | CM | Porte scorrevoli anti X motorizzate - almeno per l'accesso barelle in sala esame
264 | CP | Porte scorrevoli anti X motorizzate- almeno per l'accesso in sala esame
265 | CM | Inclusi tutti gli eventuali adeguamenti strutturali ed impiantistici necessari per l'installazione e l'utilizzo della nuova apparecchiatura
266 | CM | Tutti i lavori necessari all'installazione dovranno essere realizzati a regola d'arte secondo le vigenti normative
267 | CM | Limitato impatto o interferenza con il regolare svolgimento delle attività sanitarie del presidio che dovranno essere garantite anche nei reparti e nelle aree adiacenti la zona di intervento. Le residue interferenze previste dovranno essere esplicitamente e dettagliatamente indicate, anche nel rispetto del D.Lgs.81/08
268 | CM | Dovrà essere garantita la continuità di erogazione di tutti gli impianti (elettrici, impiantistici, gas medicali, ecc…) durante l'esecuzione degli interventi al fine di non arrecare disagi alle attività svolte nei locali attigui a quelli interessati. Nel caso in cui si renda necessario interrompere la regolare esecuzione di qualsiasi tipo di impianto, questo dovrà essere tempestivamente comunicato e concordato con la stazione appaltante al fine di verificare le utenze coinvolte e l'assenza di disagi e/o disservizi
269 | CM | Fornitura ed installazione di sistemi di sicurezza, monitoraggio e quant'altro occorrente per ottemperare alla vigente legislazione radioprotezionistica (D.Lgs. 230/95 e s.m.i., ecc…)
270 | CM | Realizzazione\integrazione impianto Gas Medicali secondo normativa vigente
271 | CM | Elevata cura del planning delle attività e delle interferenze residue con le normali attività del reparto evidenziando le soluzioni previste (compresa l'eventuale attività in giorni festivi e/o orari notturni)
272 | CM | Massimizzazione del comfort del paziente mediante umanizzazione della sala d'esame
273 | CP | Massimizzazione del comfort del paziente mediante umanizzazione della sala d'esame con soluzioni innovative
274 | CM | Opere accessorie previste ed offerte al fine di una miglior fruibilità dei locali oggetto di intervento
275 | CM | Smontaggio, ritiro e smaltimento non conservativo delle tecnologie radiologiche (Stativo COMPAX - GE) e relativi accessori presenti nel locale individuato per la sala d'attesa temporanea della UOC Diagnostica per Immagini
276 | CM | Adeguamento del locale antistante la nuova sala TC oggetto di intervento per ospitare la sala d'attesa temporanea in cui dovranno essere riposizionate le sedute e il sistema eliminacode/chiamata attualmente presenti presso la UOC Diagnostica per Immagini
277 | CM | Permuta della tecnologia da sostituire: TC a 16 strati GE - Brightspeed e relativi accessori presenti nel locale "Sala TC 16" della UOC Diagnostica per Immagini - Piano Interrato - Presidio San Salvatore)
278 | CM | Allegare progetto, progetto di radioprotezione, cronoprogramma dettagliato e planimetrie (anche in .dwg) e tutto il materiale utile a una corretta valutazione
279 | CM | Ottimizzazione dei percorsi di operatori e pazienti
280 | CM | Il progetto esecutivo dovrà essere redatto sotto i profili architettonico, strutturale ed impiantistico: REDAZIONE della PRATICA EDILIZIA presso il Comune di PESARO per l'ottenimento del prescritto Titolo abilitativo (incarico a tecnico abilitato); REDAZIONE della PRATICA SICUREZZA: Incarico a tecnico abilitato per i ruoli di Coordinatore in fase di progettazione e di esecuzione; REDAZIONE PRATICA SISMICA: Incarico a tecnico abilitato per il deposito all'Ufficio sismico della Regione Marche
281 | CM | Tutte le opere di natura edile, strutturale e impiantistica necessarie per consegnare le opere oggetto di fornitura complete e perfettamente funzionanti sono a totale carico dell’aggiudicatario e si intendono comprese nell’offerta formulata in fase di gara. La ditta offerente ai fini della redazione dell’offerta deve tenere conto di tutte le circostanze e situazioni rilevate all’atto del sopralluogo, quali il posizionamento dei quadri elettrici, la distribuzione dei gas medicinali e dei quadri di cablaggio strutturato. L’offerta deve intendersi a partire dal quadro elettrico di potenza (compreso) fino all’alimentazione di tutte le apparecchiature previste e fornite nel presente appalto
282 | CM | Gli impianti elettrici devono essere realizzati a regola d’arte, le condutture devono essere del tipo non propagante l’incendio e posate in opportune canalizzazioni da realizzare a carico del concorrente
283 | CM | Gli impianti soggetti a progettazione (ad es. imp. elettrici, gas medicinali, ecc.) devono essere redatti a firma di tecnico abilitato. Ad esempio per gli impianti elettrici:- progetto di installazione a firma di tecnico abilitato approvato dalla stazione appaltante; - dichiarazione di conformità ai sensi della Legge 37/08; - relazione e verifiche in conformità alle norme CEI 64/8
284 | CM | La progettazione deve rispondere appieno ai dettami delle normative di sicurezza, di prevenzione incendi, inquinamento atmosferico e ambientale, tenendo conto di tutte le esigenze e caratteristiche anche di manutenzione.
285 | CM | L'Appaltatore deve fornire un impianto completo in ogni sua parte, in modo da ottenere un complesso perfettamente funzionante, esercibile in condizioni di massima sicurezza ed affidabilità, rispondente alla tecnica più avanzata, sia per quanto riguarda la progettazione che la realizzazione dello stesso
286 | CM | Al termine dei lavori, devono essere forniti elaborati as – built degli impianti realizzati, compresivi di schemi funzionali, planimetrie, relazione dettagliante le specifiche tecniche e manutentive delle apparecchiature installate
287 | CM | Il dimensionamento deve essere svolto considerando i seguenti parametri microclimatici di riferimento: Temperatura interna invernale ed estiva: compresa tra 20 e 24°C - Umidità relativa: 40 / 60% - N° ricambi orari: 15 volumi/ora (Aria esterna senza ricircolo) - Velocità terminale aria: 0,05/0,15 m/s - Pressione: positiva con gradiente minimo 10 Pa per ambienti limitrofi, 15 Pa per ambienti esterni - Filtraggio aria: 99,97. I fluidi termo vettori derivati dalla sotto centrale avranno le seguenti caratteristiche: - Acqua Calda: 70 – 60 °C, - Acqua Refrigerata: 7 – 12 °C
288 | CM | Gli interventi devono essere concepiti nel rispetto delle vigenti disposizioni legislative in materia e con preciso riferimento alle indicazioni e prescrizioni fornite dalle più recenti ed autorevoli normative tecniche di settore oggi note a livello internazionale
289 | CM | Dei locali esistenti deve essere verificata l’idoneità rispetto alla installazione della nuova apparecchiatura e devono essere progettate tutte le eventuali modificazioni necessarie per poter realizzare un'opera finita, perfettamente funzionante, a regola d'arte e nel rispetto di tutte le normative e disposizioni di leggi vigenti. La ditta offerente deve verificare l’esattezza delle informazioni fornite e prendere visione dei luoghi, delle strutture e degli impianti per poter produrre un progetto di lay-out corretto e di qualità. La necessità di eventuali opere strutturali potrà derivare dal peso delle apparecchiature oltreché dalla compatibilità dell’installazione con le strutture esistenti
290 | CM | Le strutture dovranno essere calcolate, progettate e firmate da ingegnere calcolatore strutturista abilitato, tenendo in debita considerazione quanto già esistente. Il progetto di calcolo, assieme a tutto il progetto esecutivo elaborato dall’aggiudicatario, è subordinato ad approvazione del Servizio Tecnico dell'Azienda Ospedaliera e degli organi istituzionali competenti.
291 | CM | Devono essere indicate, già all’interno del progetto presentato in sede di gara, tutte le opere propedeutiche necessarie, tra le quali: opere provvisionali, di protezione ecc.; spostamento e/o modifica di impianti esistenti; demolizioni e smontaggi di ogni genere; Per le opere di realizzazione di nuove strutture dovranno essere accennati in sede di gara e, poi, approfonditi dall’aggiudicatario nell’ambito del progetto esecutivo: eventuali appoggi, selle, piastre, ancoraggi ecc. alle strutture verticali esistenti per l'inserimento delle nuove strutture; fornitura e posa in opera di carpenterie in acciaio, della classe e delle forme e sezioni risultanti dal progetto di dimensionamento strutturale; getti integrativi con conglomerati cementizi speciali;eventuale uso di resine e prodotti speciali; eventuale realizzazione di opere necessarie al rinforzo e ripartizione dei massetti, per raggiungere le nuove portanze e per evitare danni da punzonamento
292 | CM | Allegare schede tecniche e tutto il materiale utile a una corretta valutazione
293 | CP | Indicare eventuali opzioni o accessori ulteriori offerti non compresi nel presente elenco. (Descrivere e allegare schede tecniche)
294 | CM | Tempi di consegna ed installazione
295 | CM | Tempi di fornitura, esecuzione lavori e installazione ≤ 90 gg. solari consecutivi dalla consegna locali
296 | CP | Tempi di fornitura, esecuzione lavori e installazione ≤ 75 gg. solari consecutivi dalla consegna locali
297 | CM | Allegare cronoprogramma dettagliato di tutte le varie fasi oltre a tutto il materiale utile a una corretta valutazione e programmazione delle attività
298 |  | ASSISTENZA TECNICA
299 |  | Servizi di Assistenza Tecnica del tipo TUTTO COMPRESO USURABILE INCLUSO (requisiti che si applicano indistintamente nel periodo di garanzia e nei contratti di assistenza tecnica post-garanzia):
300 | CM | Le apparecchiature dovranno essere coperte da garanzia di legge a decorrere dalla data del collaudo positivo, entro tale periodo dovrà essere garantita l’assistenza tecnica volta alla riparazione e/o alla sostituzione, gratuita, delle parti derivanti da difetto di fabbricazione e da guasti dovuti all’utilizzo e/o ad eventi accidentali non riconducibili a dolo o ad uso improprio degli operatori
301 | CM | Garanzia di tipo FULL-RISK: 60 mesi
302 | CP | Garanzia di tipo FULL-RISK: >60 mesi
303 |  | Forniture accessorie (parti/ricambi/…)
304 | CM | Inclusa fornitura usurabile
305 | CM | Tempo massimo di consegna parti/ricambi da magazzino ≤ 48h
306 | CM | Nessuna esclusione di parti/ricambi in vigenza contrattuale
307 | CM | Garanzia della reperibilità delle parti di ricambio per almeno 10 anni, con decorrenza dalla data del collaudo, per l'intero sistema HW e SW
308 |  | Tempi
309 |  | Tempo massimo di intervento dalla chiamata (in vigenza contrattuale, ore solari consecutive):
310 | CM | o contatto service remoto: entro 30 minuti
311 | CM | o eventuale connessione remota: entro 1h
312 | CM | o presenza fisica del Tecnico ≤ 24h
313 |  | Tempo massimo di risoluzione del guasto dalla chiamata (in vigenza contrattuale, ore solari consecutive)
314 | CM | o per guasto bloccante ≤ 72h
315 | CP | o per guasto bloccante ≤ 48h
316 | CM | o per guasto non bloccante ≤ 120h
317 | CM | o per guasto non bloccante ≤ 96h
318 |  | Servizi aggiuntivi
319 | CM | Sistema completo di tutto quanto necessario al corretto funzionamento e quant'altro ritenuto opportuno
320 | CM | Inclusa attività di manutenzione preventiva in vigenza contrattuale (indicare numero manutenzioni/anno offerte e loro durata)
321 | CM | Inclusi controlli di sicurezza in vigenza contrattuale (indicare numero controlli/anno offerti e loro durata)
322 | CM | Inclusi controlli funzionali/qualità in vigenza contrattuale (indicare numero controlli/anno offerti e loro durata)
323 | CM | N.ro massimo di giorni/anno di indisponibilità del sistema ≤ 10gg
324 | CM | Numero illimitato di interventi su chiamata (in vigenza contrattuale)
325 | CM | Attività di manutenzione (preventiva e correttiva) effettuata 5/7gg (esclusi sabato, domenica, festivi e prefestivi)
326 | CP | Attività di manutenzione (preventiva e correttiva) effettuata 6/7gg (inclusi sabato e prefestivi)
327 | CP | Attività di manutenzione (preventiva e correttiva) effettuata 7/7gg (inclusi sabato, domenica, prefestivi e festivi)
328 | CM | Range orario attività lavorativa on site e remota nei giorni di copertura ≥ 8h/24h (specificare orari)
329 | CM | Range orario ricevimento chiamate nei giorni di copertura ≥ 12h/24h (specificare orari)
330 | CM | Tempestiva trasmissione della documentazione relativa agli interventi manutentivi (preventivi e correttivi) effettuati con relativo esito per le valutazioni di adeguatezza e congruità da parte dell'Azienda Ospedaliera
331 | CM | Accesso remoto per diagnostica guasti e primo intervento
332 | CM | Aggiornamenti obbligatori (FMI) inclusi in contratto
333 | CP | Aggiornamenti NON obbligatori inclusi in contratto (specificare)
334 | CM | Disponibilità di tutte le parti di ricambio originali
335 | CM | Incluse attività di integrazione con sistemi informativi e/o altre tecnologie
336 | CM | Costo annuo contratto FULL RISK esteso all'intera fornitura del lotto (nessuna componente esclusa), inclusa fornitura materiale usurabile (post contratto/garanzia) in percentuale del valore di offerta dei soli sistemi ≤ 13%
337 | CP | Costo annuo contratto FULL RISK esteso all'intera fornitura del lotto (nessuna componente esclusa), inclusa fornitura materiale usurabile (post contratto/garanzia) in percentuale del valore di offerta dei soli sistemi ≤ 10%
338 | CM | Costo annuo contratto FULL RISK di durata QUINQUENNALE esteso all'intera fornitura del lotto (nessuna componente esclusa), inclusa fornitura materiale usurabile (post contratto/garanzia) in percentuale del valore di offerta dei soli sistemi ≤ 11%
339 | CP | Costo annuo contratto FULL RISK di durata QUINQUENNALE esteso all'intera fornitura del lotto (nessuna componente esclusa), inclusa fornitura materiale usurabile (post contratto/garanzia) in percentuale del valore di offerta dei soli sistemi ≤ 9%
340 | CM | Garanzia FULL-RISK e attività manutentive (in vigenza contrattuale) estese all'intera fornitura del lotto (nessuna componente esclusa)
341 | CM | Allegare una relazione dettagliata sul servizio di assistenza tecnica offerto, sulla sua organizzazione e tutto il materiale utile a una corretta valutazione
342 | CP | Altri servizi offerti
343 |  | Qualifiche su personale tecnico che interverrà sulle componenti del sistema a contratto (allegare documentazione comprovante)
344 | CM | Tecnici costantemente istruiti alla manutenzione on site
345 | CM | Indicare sede assistenza tecnica
346 | CM | Indicare numero di addetti all'assistenza nello specifico settore e localizzazione in Italia
347 | CM | Tecnici autorizzati dai produttori dei dispositivi ad intervenire sugli stessi
348 |  | FORMAZIONE E SUPPORTO SCIENTIFICO
349 | CM | Dovrà essere garantito un adeguato programma di formazione per tutto il personale coinvolto comprendente almeno una formazione pre-avvio, formazione "on the job" all'avvio del sistema, corsi di approfondimento e follow-up formativo
350 | CM | Allegare dettagliato programma di formazione del personale utilizzatore. Specificare anche lo schema dei corsi previsti con relativa suddivisione per le diverse figure professionali coinvolte. Per ciascuna figura professionale indicare il n° di ore e le modalità di addestramento previste
351 | CM | Dovrà essere garantito un adeguato programma di formazione per il personale della UOC Servizio Tecnico e Manutenzioni per le componenti impiantistico/strutturali della fornitura
352 | CM | Addestramento svolto previo accordo con gli operatori coinvolti con rilascio di attestati di partecipazione ai corsi e materiale formativo di supporto (formato cartaceo e/o elettronico)
353 | CM | Le attività formative dovranno essere eseguite su tutte le apparecchiature ed accessori forniti
354 | CM | Supporto scientifico del personale utilizzatore
355 | CM | Esaustività piani formativi
356 | CP | Eventuale formazione ulteriore all'addestramento previsto come CM