## Specifiche
CARATTERISTICHE DI MINIMA (MIN)
La fornitura DEVE soddisfare tutte le caratteristiche di minima (MIN) pena l'esclusione.
La Ditta dovrà dichiarare i valori riferiti alla normativa tecnica IEC; in mancanza di normativa vanno comunque dettagliate le condizioni ed i parametri con i quali si è operata la misurazione.
PEN = violazione contrattuale (non conformità) che comporta la penale pecuniaria indicata; INA = violazione/inadempimento contrattuale che comporta recesso del contratto; u.d.m.= Unita di Misura utilizzata | Gli obblighi contrattuali ricadenti nei business days hanno prevalenza sulla copertura generale del servizio
COMPILAZIONE A CURA DELLA DITTA
ID | DESCRIZIONE DELLA SPECIFICA TECNICO-QUALITATIVA (Di) | MIN/PRE | SI/NO | EVIDENZA OGGETTIVA (esprimere brevemente esplicitando le eventuali condizioni migliorative. Indirizzare ai documenti del piano documentale di offerta)
1 | TIPOLOGIA CONTRATTUALE
2 | Full - Risk Tutto Compreso | MIN
3 | Nell’oggetto del contratto sono incluse tutte le parti di ricambio, come da condizioni contrattuali imposte dal Fabbricante. Si precisa che per l’esecuzione del servizio dovranno essere esclusivamente utilizzati ricambi originali forniti dal Fabbricante | MIN
4 | Le parti di seguito elencate non sono incluse e godono esclusivamente della propria garanzia iniziale: Strumenti operatori riutilizzabili; Accessori monouso (ad esempio, guaine sterili); Accessori poliuso (ad esempio, endoscopi trocar, mandrini, cavi comando elettrobisturi, etc); Tutte le tipologie di componenti presenti nel catalogo/listino strumenti e accessori per il sistema robotico oggetto del presente contratto | MIN
5 | DURATA CONTRATTUALE | MIN
6 | 48 mesi | MIN
7 | OGGETTO DEL CONTRATTO | MIN
8 | Manutenzione Periodica Preventiva: tutte le operazioni necessarie alla verifica e al mantenimento del buon funzionamento del Sistema Robotico secondo le procedure stabilite dal Fabbricante con un intervallo non superiore a 180 gg. (n. 2/anno); | MIN
9 | Riparazioni: tutte le operazioni necessarie al ripristino del funzionamento del Sistema Robotico in seguito a segnalazione di malfunzionamenti o rotture avvenute, durante il normale utilizzo, all’interno del luogo dell’installazione | MIN
10 | Manutenzione Straordinaria e Aggiornamenti: tutte le operazioni e materiali, inclusi gli aggiornamenti hardware e software, esclusivamente necessari all’implementazione di funzionalità relative alla sicurezza ed affidabilità del Sistema Robotico, come indicato dal Fabbricante. Non sono inclusi gli aggiornamenti relativi a implementazioni di nuove funzionalità, quali ad esempio sistemi video in alta definizione o bracci robotico aggiuntivi. | MIN
11 | Le Prestazioni sono riferite ai seguenti componenti: Console Chirurgo; Carrello Chirurgo; Carrello Visione; Insufflatore; Pompa irrigazione. | MIN
12 | TEMPI DI INTERVENTO | MIN
13 | Gli interventi di riparazione inizieranno, a seguito di richiesta scritta presentata dal servizio di Ingegneria Clinica, entro 16 ore lavorative dall’ora di ricevimento della stessa. Le richieste potranno essere ricevute solamente dal lunedì al venerdì, dalle 09.00 alle ore 16.00, esclusi i festivi. | MIN
14 | Gli interventi di manutenzione e aggiornamento dovranno essere preventivamente concordati con il servizio di Ingegneria Clinica o con i responsabili di Sala Operatoria | MIN
15 | prestazioni dal lunedì al venerdì dalle ore 08.00 alle ore 18.00, esclusi i festivi. | MIN
16 | REPORT DI INTERVENTO | MIN
17 | Al termine di ogni intervento dovrà essere compilato dal tecnico incaricato un report in cui verranno riportati i seguenti dati: riferimenti dell’UTILIZZATORE; riferimento dell’apparecchiatura (n. serie); data e ora di inizio e fine intervento; descrizione dell’intervento; eventuali modifiche di configurazione dell’apparecchiatura (ad esempio, aggiornamento software); eventuali indicazione delle parti (ricambi) sostituite; firma del tecnico incaricato che ha eseguito le operazioni; firma dell’UTILIZZATORE. | MIN
18 | In occasione degli interventi di Manutenzione Periodica Preventiva, dovrà essere, altresì, rilasciato un ulteriore documento nel quale verranno evidenziati i controlli svolti e gli esiti degli stessi. | MIN
19 | Sullo stesso documento dovranno essere, inoltre, indicate tutte le osservazioni riguardanti l’UTILIZZATORE (ad esempio, necessità di ordinare accessori deteriorati). | MIN