## Fornitura
DESCRIZIONE DELLA FORNITURA DI APPARECCHIATURE BIOMEDICHE E SERVIZI ACCESSORI
COMPILAZIONE A CURA DELLA DITTA
ID | DESCRIZIONE | SI/NO | NOTE
1 | Sistema per angiografia digitale diretta comprensivo di sistema ad arco con relativa console di comando. Generatore RX e complesso radiogeno con tubo RX, lettino angiografico. Rilevatore DR e sistema di digitalizzazione ed elaborazione delle immagini. Componenti hardware e software necessari a collegare il sistema ad un sistema RIS-PACS ed a sistemi di stampa con protocollo DICOM 3.0. Dispositivi per la visualizzazione (large Display in sala esame con relativi supporti e monitor ripetitore in sala comandi)
2 | Workstation per la visualizzazione, elaborazione 3D di esami di angiografici con relativo monitor
3 | Gruppo di continuità che garantisca la funzionalità del sistema nel caso di interruzioni di fornitura di FEM (rif.to CEI 64-8 v7) consentendo continuità di erogazione radiante in scopia e grafia.
4 | Accessori
5 | Iniettore angiografico
6 | Sistema ecografico
7 | Carrello per la gestione delle emergenze completo di monitor defibrillatore con pacemaker esterno ed unità di ventilazione manuale
8 | Pompe a infusione
9 | Monitor multiparametrico
10 | Ventilatore Polmonare
11 | La fornitura dovrà essere comprensiva di:
12 | Servizi di formazione a favore del personale utilizzatore medico e tecnico della UOC Radiologia Interventistica, del personale della UOC Ingegneria Clinica e della UOC Fisica Medica per tutta la durata del contratto.
13 | Garanzia di tipo FULL-RISK 60 mesi sui sistemi offerti senza alcuna esclusione di parti/ricambi, per tutta la durata del contratto
14 | Servizi di supporto per installazione, configurazione a sistema, eventuali integrazioni ai sistemi informatici esistenti e/o futuri.
15 | Lavori di adeguamento impiantistico, strutturale e di allestimento

## Caratteristiche CM-CP
Sistema per Angiografia Digitale - Questionario tecnico | Angiografo digitale
Produttore:
Fornitore:
Modello:
Codice CIVAB:
Anno di immissione sul mercato del modello proposto:
Anno di immissione sul mercato della versione proposta:
Conformità norme CEI (allegare certificazione):
Marchio CE (allegare certificazione):
Altri marchi (allegare certificazione):
Numero Repertorio Dispositivi Medici:
CARATTERISTICHE DI MINIMA (CM) E CARATTERISTICHE PREFERENZIALI (CP)
La fornitura DEVE soddisfare tutte le caratteristiche di minima (CM). Il soddisfacimento di tutte le caratteristiche di minima è condizione necessaria per l’ammissione alla valutazione delle offerte tecniche. Il soddisfacimento ‘stretto’ ovvero puntuale delle caratteristiche di minima non abilita alla assegnazione di alcun punteggio tecnico-qualitativo. Il soddisfacimento ‘ampio’ ovvero migliorativo delle caratteristiche di minima è condizione abilitante alla assegnazione del relativo punteggio tecnico-qualitativo.
La fornitura PUO’ soddisfare una o più caratteristiche preferenziali (CP).
Il livello di soddisfacimento di ciascuna caratteristica è condizione abilitante alla assegnazione del relativo punteggio tecnico-qualitativo. E' IMPORTANTE CHE I VALORI COMPILATI DALLA DITTA RISPETTINO LE MEDESIME UNITA' DI MISURA.
La Ditta dovrà dichiarare i valori riferiti alla normativa tecnica IEC; in mancanza di normativa vanno comunque dettagliate le condizioni ed i parametri con i quali si è operata la misurazione.
NOTA BENE: La ditta Concorrente deve compilare le parti in grigio dichiarando la rispondenza o meno al requisito (SI/NO) fornendo eventuale evidenza oggettiva.
ID | CARATTERISTICHE | CM/CP | SI / NO | EVIDENZA OGGETTIVA(descrivere esplicitando le eventuali condizioni migliorative. Indirizzare ai documenti di offerta)
1 | STATIVO AD ARCO
2 | Stativo monoplanare ad arco a C isocentrico | CM
3 | Stativo monoplanare ad arco a C isocentrico a soffitto | CP
4 | Possibilità di movimentazioni manuali e motorizzate, a velocità variabile (descrivere tutte le possibilità di movimentazione dello stativo) | CM
5 | Flessibilità di posizionamento | CM
6 | Possibilità di posizionamento al lato destro, sinistro e di testa al paziente | CM
7 | Possibilità di ampie escursioni per proiezioni LAO/RAO e cranio-caudali con adeguata velocità di angolazioni variabile da parte dell'operatore | CM
8 | Ampia possibilità di rotazione | CM
9 | Ampia dimensione dell'arco (indicare cm) | CM
10 | Alta manovrabilità | CM
11 | Possibilità di movimentazione manuale dell'arco in caso di mancanza di alimentazione elettrica | CP
12 | Possibilità di rapido parcheggio fuori campo al fine di garantire la sicurezza del paziente | CM
13 | Facilità di accesso al paziente per procedure di emergenza | CM
14 | Possibilità dì memorizzare e richiamare posizioni dello stativo, a scelta dell'operatore | CM
15 | Distanza fuoco detettore di tipo variabile (specificare distanze minime e massime) | CM
16 | Dotazione della tecnica di angiografia rotazionale per ricostruzioni 3D (specificare le posizioni dell'arco) | CM
17 | Alta velocità di rotazione per acquisizioni 3D | CM
18 | Massima velocità di rotazione superiore a 50°/s | CP
19 | Efficaci dispositivi di anticollisione (descrivere principi di funzionamento) | CM
20 | Superfici delle componenti di sala esame facilmente detergibili/disinfettabili | CM
21 | Allegare schede tecniche e tutto il materiale necessario ad una corretta valutazione | CM
22 | GENERATORE E TAVOLO DI COMANDO
23 | Generatore ad alta frequenza con potenza massima utile non inferiore a 80 kW | CM
24 | Generatore ad alta frequenza con potenza massima utile non inferiore a 100 kW | CP
25 | Tensione massima non inferiore a 120 kV | CM
26 | Corrente massima in grafia non inferiore a 800 mA | CM
27 | Corrente massima in scopia pulsata non inferiore a 100 mA | CM
28 | Collegato e interfacciato con le luci di segnalazione RX e con eventuali sistemi di blocco porta | CM
29 | Esposimetro automatico per l'ottimizzazione dell'esposizione con regolazione automatica dei parametri sia in scopia che in grafia. | CM
30 | Scelta automatica della macchia focale ottimale in funzione dei parametri impostati | CM
31 | Possibilità di regolazione manuale dei parametri (indicare quali) | CM
32 | Controllo elettronico con la visualizzazione del carico termico del tubo RX | CM
33 | Dotazione di protocolli di acquisizione e tecniche anatomiche definiti in funzione del tipo di esame e programmabili dall'operatore | CM
34 | Dotazione di scopia digitale pulsata con diversi livelli impostabili dall’operatore. | CM
35 | Scopia pulsata con frequenza massima non inferiore a 20 impulsi/secondo | CM
36 | Allegare schede tecniche e tutto il materiale necessario ad una corretta valutazione | CM
37 | COMPLESSO RADIOGENO
38 | Tubo ad anodo rotante a velocità non inferiore a 7500 giri/min | CM
39 | Capacità termica anodica non inferiore a 1000 kHU | CM
40 | Capacità termica superiore a 4000 kHU | CP
41 | Elevata dissipazione termica anodica (indicare) | CM
42 | Massima dissipazione termica anodica non inferiore a 500 kHU/min | CP
43 | Elevata capacità termica del complesso tubo-guaina (indicare) | CM
44 | Elevata dissipazione termica del complesso tubo-guaina (indicare) | CM
45 | Doppia macchia focale | CM
46 | Dimensioni fuochi indicativamente inferiori a 0.5 mm per il fuoco piccolo e tra 0.7-1.0 mm per il fuoco grande | CP
47 | Tripla macchia focale | CP
48 | Controllo dell’emissione X con tecnica di interruzione a griglia per la riduzione della dose (o sistema equivalente). | CM
49 | Collimatore: collimazione del fascio RX a variazione automatica con riferimento al campo selezionato | CM
50 | Dotazione di filtri anatomici di contorno motorizzati | CM
51 | Controllo automatico dei parametri radiologici (AEC) e di filtrazione del fascio, ottimizzando la qualità dell’immagine in funzione della dose (descrivere in dettaglio le opzioni disponibili ed il loro funzionamento) | CM
52 | Allegare schede tecniche e tutto il materiale necessario ad una corretta valutazione | CM
53 | TAVOLO PORTAPAZIENTE
54 | Il tavolo portapaziente dovrà consentire facile a accesso al paziente possibilmente da tutti i lati | CM
55 | Tavolo portapaziente in materiale radiotrasparente a basso assorbimento (indicare fattore di assorbimento) | CM
56 | Tavolo di esame con piano portapaziente di adeguata lunghezza (indicare lunghezza tavolo) | CM
57 | Capacità di supportare pesi aggiuntivi in caso di manovre di rianimazione e gli accessori indispensabili al corretto funzionamento degli impianti (specificare portata complessiva del tavolo porta-paziente in posizione di massima estensione del piano) | CM
58 | Elevata portata massima (kg) | CM
59 | Portata massima al massimo a sbalzo non inferiore a 300 kg | CP
60 | Movimentazioni longitudinali, trasversali, in altezza, possibilità di rotazione (descrivere tutte le possibilità e le escursioni di movimentazione) | CM
61 | Movimentazioni motorizzate e manuali del tavolo (descrivere le modalità di attuazione) | CM
62 | Possibilità di rotazione per agevolare l’accesso al paziente e consentire l’esplorazione longitudinale “total body” | CM
63 | Movimentazione coordinata con l’arco per potere lasciare spazio per procedure di emergenza sul paziente | CM
64 | Comandi di funzione di stativo e tavolo disponibili da modulo di comando a bordo tavolo liberamente posizionabile | CM
65 | Possibilità di integrare/personalizzare ulteriori funzioni sulla console comandi a bordo tavolo. | CM
66 | Altezza del piano regolabile con movimento motorizzato | CM
67 | Altezza minima non superiore a 80 cm | CM
68 | Possibilità di movimento Trendeleburg +/- del piano (indicare range) | CP
69 | Possibilità di basculamenti laterali (indicare range) | CP
70 | Allegare schede tecniche e tutto il materiale necessario ad una corretta valutazione | CM
71 | RIVELATORE DIGITALE DIRETTO
72 | Rivelatore digitale con area attiva non inferiore a 30 cm x 40 cm, per procedure diagnostiche e interventistiche | CM
73 | Ridotta dimensione del pixel (indicare dimensione) | CM
74 | Dimensione pixel non superiore a 180 micrometri | CP
75 | Elevata DQE (specificare secondo standard IEC 62220-1 e allegare curva) | CM
76 | Indicare il valore del rapporto segnale/rumore al variare dell'esposizione in ingresso al rivelatore | CM
77 | Elevata Risoluzione spaziale (specificare curva MTF secondo standard IEC 62220-1 e allegare curva) | CM
78 | Bassi tempi tra una esposizione e l’altra | CM
79 | Bassa latenza | CM
80 | Ridotto ingombro | CM
81 | Accorgimenti per ridurre l'ingombro del rivelatore (ad es.ridotti bordi non attivi sul piano del detettore, ridotto spessore, ridotto volume comprensivo del sistema di anticollisione ecc) | CP
82 | Possibilità di ingrandimenti | CM
83 | Numero di ingrandimenti superiore a 3 | CP
84 | Dotato di software di ottimizzazione delle immagini | CM
85 | Elevata risoluzione di contrasto | CM
86 | Rotazione sincronizzata tra collimatore e rivelatore | CP
87 | Allegare schede tecniche e tutto il materiale necessario ad una corretta valutazione | CM
88 | SISTEMI DI VISUALIZZAZIONE IN SALA ESAME
89 | Large display TFT-LCD/LED con relativo supporto pensile scorrevole in sala esame, di almeno 55”, a colori e risoluzione di almeno 8 Mpixel e ad almeno 8 ingessi video. | CM
90 | Elevata configurabilità e personalizzazione del large display, che consenta la visualizzazione di immagini dirette e/o memorizzate e visualizzare altre fonti dati ed imaging disponibili (anche poligrafi) | CM
91 | Sistema di backup in caso di rottura del large display (descrivere) | CP
92 | Possibilità di installare ulteriori display per la visualizzazione di altre informazioni clinico-diagnostiche. | CP
93 | Allegare schede tecniche e tutto il materiale necessario ad una corretta valutazione | CM
94 | Ulteriori sistemi offerti | CP
95 | SISTEMA DI ACQUISIZIONE DELLE IMMAGINI DIGITALI
96 | Ridotto tempo di warm-up | CM
97 | Matrice di acquisizione, elaborazione e visualizzazione pari ad almeno 1024x1024 ed almeno 12 bit di profondità (specificare matrice in pixel x pixel x bit) | CM
98 | Matrice di acquisizione, elaborazione e visualizzazione superiori a 1024x1024 | CP
99 | Capacità di memoria di massa non inferiore a 50.000 immagini in matrice1024x1024 | CM
100 | Capacità di memoria di massa superiore a 200.000 immagini in matrice1024x1024 | CP
101 | Comandi del sistema (movimentazioni, esposizione RX, elaborazioni) sia in sala console che in sala esame | CM
102 | Monitor ripetitore dell'immagine diretta in sala comandi, ad alta risoluazione, di tipo TFT- LCD/LED di almeno 19” | CM
103 | Funzioni semplificate per l’accesso alle immagini dalla sala esame | CM
104 | Funzioni di registrazione immediata del paziente anonimo (funzione emergency) per l’avvio immediato delle procedure. | CP
105 | Revisione delle immagini e delle sequenze sia in sala esame che in sala comandi | CM
106 | Possibilità di richiamo dell'immagine di riferimento | CM
107 | Telecomando (o sistema equivalente) per poter eseguire dalla sala esami le principali funzioni: memorizzare e richiamare immagini, rivedere sequenze, ingrandire, etcc. | CP
108 | Revisione automatica delle sequenze acquisite e conservazione dell’ultima immagine fluoroscopica | CM
109 | Tecniche di esposizione di tipo DSA, DA, singola esposizione, road mapping 2D con maschera live e con maschera da run in acquisizione precedente. | CM
110 | Massima cadenza di acquisizione sottrattiva non inferiore a 6 immagini/s | CM
111 | Fornitura inclusiva di tutti i servizi dell'interfaccia DICOM 3.0 disponibili (es. store, query/retrieve, worklist, MPPS e print, report strutturato di dose) | CM
112 | Connessione con sistemi RIS-PACS esistenti (EXPRIVIA) | CM
113 | Connessione con PACS aziendale per richiamo di immagini effettuate anche con altre modalità (CT,RM...) | CM
114 | Software di post-processing: filtri, contrast-enhancement, stent enhancement, pixel shift, zoom, possibilità di inserire annotazioni | CM
115 | Software di analisi di stenosi vascolari: calibrazione manuale ed automatica, misure distanze e angoli, ecc | CM
116 | Dispositivo di registrazione automatica della dose conforme alle disposizioni legislative vigenti. | CM
117 | Funzioni di angiografia rotazionale 3D | CM
118 | Rate di acquisizione in modalità rotazionale non inferiore a 50 immagini/s | CP
119 | Possibilità di gestione dell'imaging 3D in sala esame | CM
120 | Ulteriori sistemi offerti | CP
121 | Allegare schede tecniche e tutto il materiale necessario ad una corretta valutazione | CM
122 | WORKSTATION DI ELABORAZIONE
123 | Monitor TFT- LCD/LED a colori di almeno 19” | CM
124 | Monitor TFT- LCD/LED a colori di almeno 24” | CP
125 | Hardware ad elevate prestazioni (indicare caratteristiche processore/i, RAM, HD,ecc..) | CM
126 | Adeguata potenza per ricostruzioni ed elaborazioni 2D,3D e dinamiche. | CM
127 | Fornitura inclusiva di tutti i servizi dell'interfaccia DICOM 3.0 disponibili (es. store, query/retrieve, worklist, MPPS e print, report strutturato di dose) | CM
128 | Visualizzazione di immagini provenienti da altre modalità (TC, RM,..); | CM
129 | Integrazione DICOM con i sistemi RIS/PACS esistenti ( EXPRIVIA ); | CM
130 | Conformità allo standard DICOM con particolare riferimento agli IOD caratteristici per modalità angiografiche (immagini statiche, sequenze dinamiche,…) | CM
131 | Possibilità di esportare sequenze su dispositivo di memoria USB.
132 | Masterizzatore CD/DVD per poter salvare da console le immagini du un supporto informatico | CM
133 | Possibilità di inviare immagini di esami precedenti su monitor collocato in sala esame | CM
134 | Possibilità di esportare immagini almeno in formato AVI e JPEG | CM
135 | Gestione dati anagrafici ed anamnestici | CM
136 | Software di post-processing: filtri, contrast-enhancement , zoom, misure distanze e angoli, ecc | CM
137 | Software di coregistrazione tra immagini 3D angiografiche e ricostruzioni ottenute con altre modalità (TC,RM) | CM
138 | Ulteriore workstation indipendente con relativo monitor da posizionare in sala comandi in grado di ricevere immagini dal sistema angiografico, per elaborazioni e visualizzazioni di studi effettuati con altre modalità. | CP
139 | Allegare schede tecniche e tutto il materiale necessario ad una corretta valutazione | CM
140 | Ulteriori sistemi offerti | CP
141 | SOFTWARE CLINICI
142 | Acquisizione di immagini con risoluzione almeno pari a 1024x1024 pixel dei vasi periferici con tecnica del bolo sottratto e non sottratto e ricostruzioni di immagini sottratte e non sottratte | CM
143 | Acquisizione rotazionale di immagini (con risoluzione pari almeno a 1024x 1024 pixel) e successiva ricostruzione tridimensionale sia dei vasi che con risoluzione a basso contrasto (CBCT) | CM
144 | Possibilità di visualizzare l'immagine in 3D con viste MIP e VRT, assiale e sagittale | CM
145 | Sovrapposizione di un'immagine di riferimento 3D all'immagine di scopia live | CM
146 | Sincronizzazione in tempo reale del modello 2D/3D al variare della posizione del tavolo e dell'arco | CM
147 | Guida 3D nelle procedure di inserimento aghi con visualizzazione della traiettoria di inserimento e rendering delle strutture ossee | CM
148 | Visualizzazione in tempo reale dell'immagine dell'ago fusa con quella di riferimento | CM
149 | Software per embolizzazione. Funzione di marcatura sulla ricostruzione tridimensionale dei vasi da embolizzare e sovrapposizione dell'immagine tridimensionale dei vasi da trattare con la scopia live durante il trattamento | CM
150 | Software offerto per la visualizzazione con codifica a colori del tempo di irrorazione dei vasi e permeazione del mezzo di contrasto. | CP
151 | Software dedicati alle procedure interventistiche riportate nell'Allegato 5 | CM
152 | Ulteriori software offerti di supporto all'attività di radiologia interventistica e neuroradiologia (specificare) | CP
153 | ACCESSORI | CM
154 | Pedaliera per acquisizioni di grafia e scopia in sala esame | CM
155 | Pedaliera per acquisizioni di grafia e scopia in sala comandi | CM
156 | Materassino per tavolo porta-paziente | CM
157 | Protezioni a barriera anti-X per le parti inferiori dell'operatore agganciabili al tavolo, per le parti superiori di tipo pensile e snodabile. Tendina scorrevole a bordo tavolo e adattabile sul paziente. Spessore protettivo delle protezioni anti X non inferiore a 0,5 mm Piombo equivalente | CM
158 | Dispositivi di sicurezza anti-X come da normativa vigente (dispositivi per segnalazione acustica e luminosa di irradiazione, interblocchi…) | CM
159 | Dispositivi per il posizionamento e comfort del paziente (cuscini per posizionamento del paziente in posizione sia prona che supina, reggi braccia radiotrasparenti, fasce di contenimento) | CM
160 | Ulteriori sistemi di protezione anti-X | CP
161 | Aste porta flebo | CM
162 | Carrello porta-strumenti | CM
163 | Carrello per la gestione delle emergenze completo di monitor, defibrillatore con pacemaker esterno ed unità di ventilazione manuale | CM
164 | Aspiratore chirurgico per broncoaspirazione | CM
165 | N.ro 2 Pompe infusionali peristaltiche/ volumetriche | CM
166 | N.ro 24 Pompe infusionali a siringa | CM
167 | Stazioni di impilaggio per pompe infusionali | CP
168 | Ventilatore Polmonare portatile | CM
169 | Sistema ecografico: B-mode/Real time con almeno 3 sonde (2 lineari di cui una vascolare e 1 convex); corredato di modulo per color doppler, ecocontrasto, sistema di puntamento per biopsia e fusion; ampio range di frequenze; doppia immagine bidimensionale contemporanea in B-N e colore; monitor di almeno 17 pollici a colori e stampante | CM
170 | Almeno n. 1 Monitor multiparametrico per il monitoraggio dei parametri vitali perfettamente integrabile ed interfacciabile con il sistema attualmente presente in Azienda (configurato per monitoraggio ECG, saturimetria, pressione non invasiva ed invasiva) | CM
171 | Poligrafo per la registrazione dei dati fisiologici in alternativa al sistema indicato al punto 170 | CP
172 | Lampada scialitica a LED con alimentatore di sicurezza di almeno 50000 lux | CM
173 | Lampada scialitica a LED con alimentatore di sicurezza di almeno 60000 lux | CP
174 | Sistema di guida extravascolare per bersaglio | CP
175 | Sistema di interfono tra sala comandi e sala esame | CM
176 | Iniettore di mezzo di contrasto per uso vascolare e relativa console di comando. Completo di software dedicato, pienamente interfacciato e sincronizzato con l'acquisizione dell'angiografo. | CM
177 | Gruppo di continuità dell'angiografo che nel caso di interruzioni di fornitura di FEM consenta il mantenimento dei dati e continuità di erogazione radiante in scopia e in grafia per almeno10 minuti e con segnale di allarme stato batterie in sala controllo ed in sala esame. | CM
178 | Arredo tecnico per l'allestimento della sala angiografica, del locale tecnico e della sala comandi | CM
179 | Arredo per l'allestimento di tutti i locali previsti nel progetto | CM
180 | N.6 letti tecnici | CP
181 | N.ro 6 Sistemi Testa Letto per la recovery room completi di almeno 5 prese elettriche, prese dati/fonia, chiamata assistenza; i gas medicali dovranno invece essere previsti a muro | CM
182 | Ulteriori sistemi offerti | CP
183 | Compatibilità dei sistemi offerti con quelli attualmente in uso, riportati nell'Allegato 6 | CP
184 | Allegare schede tecniche e tutto il materiale necessario ad una corretta valutazione | CM
185 | SISTEMI DI RIDUZIONE DELLA DOSE
186 | Presenza di un sistema per la filtrazione delle radiazioni a bassa energia | CM
187 | Descrivere le opzioni di filtrazione disponibili specificando anche i valori di filtrazione totale dell’apparecchio (equivalenza in mm di Cu) e gli eventuali filtri automatici disponibili | CM
188 | Dotazione di sistema per collimazione in assenza di radiazione sulla base dell'immagine acquisita | CM
189 | Presenza di un sistema per la rilevazione, visualizzazione e memorizzazione della dose al paziente e DAP (istantanea e accumulata) | CM
190 | Possibilità di visualizzare mappe superficiali di esposizione con evidenza delle aree maggiormente esposte | CP
191 | Possibilità di effettuare report del paziente relativi ai parametri di esposizione | CM
192 | Eventuali ulteriori sistemi di riduzione della dose | CP
193 | Fornire indicazioni sulla dose erogata al paziente ed all’operatore specificando condizioni e metodi di misura (es. curve isodose di radiazione diffusa, valori di Kerma in aria ecc..) | CM
194 | Opzioni di configurabilità del report (descrizione) | CP
195 | Adeguati algoritmi per l'ottimizzazione della qualità dell'immagine in funzione dell'area anatomica | CP
196 | Ulteriori sistemi offerti | CP
197 | Allegare schede tecniche e tutto il materiale necessario ad una corretta valutazione | CM
198 | ASSISTENZA TECNICA
199 | Servizi di Assistenza Tecnica del tipo TUTTO COMPRESO USURABILE INCLUSO (requisiti che si applicano indistintamente nel periodo di garanzia e nei contratti di assistenza tecnica post-garanzia):
200 | Le apparecchiature dovranno essere coperte da garanzia di legge a decorrere dalla data del collaudo positivo, entro tale periodo dovrà essere garantita l’assistenza tecnica volta alla riparazione e/o alla sostituzione, gratuita, delle parti derivanti da difetto di fabbricazione e da guasti dovuti all’utilizzo e/o ad eventi accidentali non riconducibili a dolo o ad uso improprio degli operatori | CM
201 | Garanzia di tipo FULL-RISK incluso materiale usurabile: 60 mesi | CM
202 | Garanzia di tipo FULL-RISK incluso materiale usurabile > 60 mesi | CP
203 | Copertura generale del servizio
204 | Copertura ≥ 5/7 gg (esclusi sabato, domenica, festivi e prefestivi) | CM
205 | Copertura del servizio nei giorni festivi e prefestivi | CP
206 | Range orario attività lavorativa on site e remota nei giorni di copertura ≥ 8h/giorno | CM
207 | Range orario di ricevimento chiamate con operatore nei giorni di copertura di almeno 8 h/giorno | CM
208 | Range orario di ricevimento chiamate con operatore nei giorni di copertura > 8 h/giorno | CP
208 | Range orario ricevimento chiamate nei giorni di copertura = 24h/24h | CP
209 | Copertura 24hx7gg | CP
210 | Fornitura accessorie (parti/ricambi/…)
211 | Inclusa fornitura usurabile: SI | CM
212 | Tempo massimo di consegna parti/ricambi da magazzino ≤ 48h solari | CM
213 | Nessuna esclusione di parti/ricambi in vigenza contrattuale | CM
214 | Garanzia della reperibilità delle parti di ricambio originali per almeno 10 anni, con decorrenza dalla data del collaudo, per l'intero sistema HW e SW | CM
215 | Tempi
216 | Tempo massimo di intervento dalla chiamata:
217 | o contatto service remoto: entro 30 minuti | CM
218 | o connessione remota: entro 120 minuti | CM
219 | Presenza fisica del Tecnico | CM
220 | o per guasto bloccante ≤ 24h solari | CM
221 | o per guasto bloccante ≤ 12h solari | CP
222 | o per guasto non bloccante ≤ 72h solari | CM
223 | o per guasto non bloccante ≤ 48h solari | CP
224 | Tempo massimo di risoluzione del guasto dalla chiamata ( in vigenza contrattuale, ore solari consecutive):
225 | o per guasto bloccante ≤ 48h | CM
226 | o per guasto non bloccante ≤ 120h | CM
227 | Servizi aggiuntivi
228 | Inclusa attività di manutenzione preventiva in vigenza contrattuale (indicare numero manutenzioni/anno offerte e durata) | CM
229 | Periodicità minima manutenzione preventiva: 2 MP/anno | CM
230 | Inclusi controlli di sicurezza in vigenza contrattuale (indicare numero controlli/anno offerti e loro durata) | CM
231 | Inclusi controlli funzionali/qualità in vigenza contrattuale (indicare numero controlli/anno offerti e loro durata) | CM
232 | Numero massimo di giorni/anno di indisponibilità del sistema (incluse le attività programmate) ≤ 12 gg | CM
233 | Accesso remoto per diagnostica guasti e primo intervento | CM
234 | Aggiornamenti obbigatori (FMI) inclusi in contratto | CM
235 | Aggiornamenti NON obbigatori inclusi in contratto (specificare) | CP
236 | Tempestiva trasmissione della documentazione relativa agli interventi manutentivi (preventivi e correttivi) effettuati con relativo esito per le valutazioni di adeguatezza e congruità da parte dell'Azienda Ospedaliera | CM
237 | Incluse attività di integrazione con sistemi informativi e/o altre tecnologie | CM
238 | Costo annuo contratto FULL RISK esteso all'intera fornitura del lotto (nessuna componente esclusa), inclusa fornitura materiale usurabile (post contratto/garanzia) in percentuale del valore di offerta dei sistemi ≤ 12% | CM
239 | Costo annuo contratto FULL RISK esteso all'intera fornitura del lotto (nessuna componente esclusa), inclusa fornitura materiale usurabile (post contratto/garanzia) in percentuale del valore di offerta dei sistemi ≤ 10% | CP
240 | Costo annuo contratto FULL RISK di durata QUINQUENNALE esteso all'intera fornitura del lotto (nessuna componente esclusa), inclusa fornitura materiale usurabile (post contratto/garanzia) in percentuale del valore di offerta dei sistemi ≤ 11% | CM
241 | Costo annuo contratto FULL RISK di durata QUINQUENNALE esteso all'intera fornitura del lotto (nessuna componente esclusa), inclusa fornitura materiale usurabile (post contratto/garanzia) in percentuale del valore di offerta dei sistemi ≤ 9% | CP
242 | Garanzia FULL-RISK e attività manutentive (in vigenza contrattuale) estese all'intera fornitura del lotto (nessuna componente esclusa) | CM
243 | Allegare una relazione sul servizio di assistenza tecnica offerto, sulla sua organizzazione e tutto il materiale utile a una corretta valutazione | CM
244 | Altri servizi offerti | CP
245 | Qualifiche su personale tecnico che interverranno sulle componenti del sistema a contratto:
246 | Tecnici costantemente istruiti alla manutenzione on site | CM
247 | Indicare sede assistenza tecnica | CM
248 | Indicare numero di addetti all'assistenza nello specifico settore e localizzazione in Italia | CM
249 | Tecnici autorizzati dai produttori dei dispositivi ad intervenire sugli stessi | CM
250 | Servizi di Formazione e supporto scientifico
251 | Dovrà essere garantito un adeguato programma di formazione per tutto il personale coinvolto (TSRM, medici, fisici, ecc...) comprendente almeno una formazione pre-avvio, formazione "on the job" all'avvio del sistema, corsi di approfondimento e follow-up formativo | CM
252 | Dovrà essere garantito un adeguato programma di formazione per il personale della UOC Servizio Tecnico e manutenzioni per le componenti impiantistica/strutturale della fornitura. | CM
253 | Allegare dettagliato programma di formazione del personale utilizzatore. | CM
254 | Addestramento svolto previo accordo con gli operatori coinvolti con rilascio di attestati di partecipazione ai corsi e materiale formativo di supporto (formato cartaceo e/o elettronico) | CM
255 | Le attività formative dovranno essere eseguite su tutte le apparecchiature ed accessori forniti | CM
256 | Supporto scientifico del personale utilizzatore | CM
257 | Ulteriori offerte formative | CP
258 | Esaustività piani formativi | CM
259 | LAVORI DI ADEGUAMENTO STRUTTURALE
260 | Tutte le operazione dovranno essere effettuate da Ditta autorizzata e nel pieno rispetto della vigente legislazione (D.Lgs. 230/95 e s.m.i., D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., ecc...) in accordo con l'esperto Qualificato Aziendale | CM
261 | Progetto di radioprotezione, che sarà subordinato ad approvazione dell'esperto qualificato AORMN | CM
262 | Progettazione ed esecuzione delle opere accessorie edili, strutturali, architettoniche, impiantistiche, HVAC, di sicurezza, radioprotezionistiche ed affini di predisposizione e ripristino dei locali coinvolti nell’ingresso e installazione della apparecchiatura nella struttura aziendale e alla relativa installazione a regola d’arte fino al “pronto all’uso” | CM
263 | L'impianto di trattamento aria per il mantenimento delle condizioni termo igrometriche previste per legge di distribuzione dell'aria deve garantire i requisiti minimi di legge per l'autorizzazione sanitaria | CM
264 | Fornitura ed installazione di impianto di climatizzazione dedicato, al fine di mantenere quanto più costanti possibili (nel range di ottimale lavoro della apparecchiatura) i parametri microclimatici all'interno della sala esame, indipendentemente dalle condizioni esterne | CP
265 | Tutti i lavori necessari all'installazione dovranno essere realizzati a regola d'arte secondo le vigenti normative | CM
266 | Limitato impatto o interferenza con il regolare svolgimento delle attività attività sanitarie del presidio che dovranno essere garantite anche nei reparti e nelle aree adiacenti la zona di intervento. Le residue interferenze previste dovranno essere esplicitamente e dettagliatamente indicate, anche nel rispetto del D.Lgs.81/08 | CM
267 | Fornitura ed installazione di sistemi di sicurezza e quant'altro occorrente per ottemperare alla vigente legislazione radioprotezionistica (D.Lgs. 230/95 e s.m.i., ecc…) | CM
268 | Elevata cura del planning delle attività e interferenze residue con le normali attività del reparto evidenziando le soluzioni previste (compresa l'eventuale attività in giorni festivi e/o orari notturni) | CM
269 | Allegare progetto, progetto di radioprotezione e planimetrie (anche in .dwg) e tutto il materiale utile a una corretta valutazione | CM
270 | Tempi di fornitura e installazione (dalla consegna locali) comprensivi di lavori adeguamento, installazione tecnologie e loro caratterizzazione ≤ 100 gg. solari consecutivi | CM
271 | Tempi di fornitura e installazione (dalla consegna locali) comprensivi di lavori adeguamento, installazione tecnologie e loro caratterizzazione ≤ 90 gg. solari consecutivi | CP
272 | Allegare cronoprogramma dettagliato di tutte le varie fasi oltre a tutto il materiale utile a una corretta valutazione e programmazione delle attività | CM
273 | Il progetto dovrà comprendere i seguenti locali:
274 | Spogliatoio e WC operatori ed operatrici | CM
275 | Area per lavaggio operatori | CM
276 | Sala comandi | CM
277 | Sala esame | CM
278 | Locale tecnico | CM
279 | Sala refertazione | CM
280 | Area relax operatori | CM
281 | Deposito pulito | CM
282 | Deposito sporco con vuotatoio | CM
283 | Recovery room con almeno 6 posti letto | CM
284 | Recovery room con più di 6 posti letto | CP
285 | Gas medicali e almeno n.4 prese elettriche a muro per ogni posto letto | CM
286 | Bagno per pazienti recovery room accessibile a persone disabili | CM
287 | I locali dovranno risultare conformi ai criteri riportati nel manuale di autorizzazione regionale | CM
288 | Soluzioni di ottimizzazione della gestione, controllo e monitoraggio dei pazienti nella recovery room tenuto conto della condivisione dell'area con la UOSD di Emodinamica e Cardiologia Interventistica | CP
289 | Ottimizzazione dei percorsi di operatori e pazienti | CP
290 | Il progetto dovrà comprendere l'adeguamento di due solai (Allegato 4) dall'intradosso per sostenere il carico di tecnologie pesanti quali TC multistrato di ultima generazione [limite massimo di 300 daN/m2 per carico di esercizio distribuito uniforme, che rappresentano di fatto la capacità degli attuali solai; Limite massimo di carico concentrato di 200 daN su un'impronta di solaio di area pari a 50x50 cm (cfr. Tabella 3.1.II NTC 2008) | CM
291 | Il progetto dovrà comprendere l'adeguamento di un ulteriore terzo solaio dall'intradosso per sostenere il carico di tecnologie pesanti quali TC multistrato di ultima generazione (Allegato 4) | CP
292 | Il progetto esecutivo dovrà essere redatto sotto i profili architettonico, strutturale ed impiantistico: REDAZIONE della PRATICA EDILIZIA presso il Comune di Pesaro per l'ottenimento del prescritto Titolo abilitativo (incarico a tecnico abilitato); REDAZIONE della PRATICA SICUREZZA: Incarico a tecnico abilitato per il ruolo di Coordinatore in fase di progettazione; REDAZIONE PRATICA SISMICA: Incarico a tecnico abilitato per il deposito all'Ufficio sismico della Regione Marche | CM
293 | Porte scorrevoli automatizzate anti X nella sala angiografica | CM
294 | I lavori di adeguamento dovranno prevedere tutto quanto necessario al corretto e completo funzionamento dell'area oggetto dell'intervento | CM
295 | Opere di miglioramento estetico-funzionale delle pareti del corridoio di accesso delle aree | CP
296 | Ulteriori sistemi offerti | CP
297 | Tutte le opere di natura edile, strutturale e impiantistica necessarie per consegnare le opere oggetto di fornitura complete e perfettamente funzionanti sono a totale carico dell’aggiudicatario e si intendono comprese nell’offerta formulata in fase di gara. La ditta offerente ai fini della redazione dell’offerta deve tenere conto di tutte le circostanze e situazioni rilevate all’atto del sopralluogo, quali il posizionamento dei quadri elettrici, la distribuzione dei gas medicinali e dei quadri di cablaggio strutturato. L’offerta deve intendersi a partire dal quadro elettrico di potenza (compreso) fino all’alimentazione di tutte le apparecchiature previste e fornite nel presente appalto | CM
298 | Gli impianti elettrici devono essere realizzati a regola d’arte, le condutture devono essere del tipo non propagante l’incendio e posate in opportune canalizzazioni da realizzare a carico del concorrente | CM
299 | Sono previsti punti di distribuzione per gas medicinali, secondo le esigenze del servizio utilizzatore, a partire dal quadro presente a circa 20 metri dal reparto | CM
300 | Gli impianti soggetti a progettazione (ad es. imp. elettrici, gas medicinali, ecc.) devono essere redatti a firma di tecnico abilitato. Ad esempio per gli impianti elettrici:- progetto di installazione a firma di tecnico abilitato approvato dalla stazione appaltante; - dichiarazione di conformità ai sensi della Legge 37/08; - relazione e verifiche in conformità alle norme CEI 64/8 | CM
301 | La progettazione deve rispondere appieno ai dettami delle normative di sicurezza, di prevenzione incendi, inquinamento atmosferico e ambientale, tenendo conto di tutte le esigenze e caratteristiche anche di manutenzione. | CM
302 | L'Appaltatore deve fornire un impianto completo in ogni sua parte, in modo da ottenere un complesso perfettamente funzionante, esercibile in condizioni di massima sicurezza ed affidabilità, rispondente alla tecnica più avanzata, sia per quanto riguarda la progettazione che la realizzazione dello stesso | CM
303 | Al termine dei lavori, devono essere forniti elaborati as – built degli impianti realizzati, compresivi di schemi funzionali, planimetrie, relazione dettagliante le specifiche tecniche e manutentive delle apparecchiature installate | CM
304 | Il dimensionamento deve essere svolto considerando i seguenti parametri microclimatici di riferimento: Temperatura interna invernale ed estiva: compresa tra 20 e 24°C - Umidità relativa: 40 / 60% - N° ricambi orari: 15 volumi/ora (Aria esterna senza ricircolo) per la sala angiografica, 6 v/h per le altre sale- Velocità terminale aria: 0,05 / 0,15 m/s - Pressione: positiva con gradiente minimo 10 Pa per ambienti limitrofi, 15 Pa per ambienti esterni - Filtraggio aria: 99,97. I fluidi termo vettori derivati dalla sotto centrale avranno le seguenti caratteristiche: - Acqua Calda: 70 – 60 °C, - Acqua Refrigerata: 7 – 12 °C | CM
305 | Gli interventi devono essere concepiti nel rispetto delle vigenti disposizioni legislative in materia e con preciso riferimento alle indicazioni e prescrizioni fornite dalle più recenti ed autorevoli normative tecniche di settore oggi note a livello internazionale | CM
306 | Dei locali esistenti deve essere verificata l’idoneità rispetto alla installazione della nuova apparecchiatura e devono essere progettate tutte le eventuali modificazioni necessarie per poter realizzare un'opera finita, perfettamente funzionante, a regola d'arte e nel rispetto di tutte le normative e disposizioni di leggi vigenti. La ditta offerente deve verificare l’esattezza delle informazioni fornite e prendere visione dei luoghi, delle strutture e degli impianti per poter produrre un progetto di lay-out corretto e di qualità. La necessità di eventuali opere strutturali potrà derivare dal peso delle apparecchiature oltreché dalla compatibilità dell’installazione con le strutture esistenti | CM
307 | Le strutture dovranno essere calcolate, progettate e firmate da ingegnere calcolatore strutturista abilitato, tenendo in debita considerazione quanto già esistente. Il progetto di calcolo, assieme a tutto il progetto esecutivo elaborato dall’aggiudicatario, è subordinato ad approvazione del Servizio Tecnico dell'Azienda Ospedaliera e degli organi istituzionali competenti. | CM
308 | Devono essere indicate, già all’interno del progetto presentato in sede di gara, tutte le opere propedeutiche necessarie, tra le quali: opere provvisionali, di protezione ecc.; spostamento e/o modifica di impianti esistenti; demolizioni e smontaggi di ogni genere; Per le opere di realizzazione di nuove strutture dovranno essere accennati in sede di gara e, poi, approfonditi dall’aggiudicatario nell’ambito del progetto esecutivo: eventuali appoggi, selle, piastre, ancoraggi ecc. alle strutture verticali esistenti per l'inserimento delle nuove strutture; fornitura e posa in opera di carpenterie in acciaio, della classe e delle forme e sezioni risultanti dal progetto di dimensionamento strutturale; getti integrativi con conglomerati cementizi speciali;eventuale uso di resine e prodotti speciali; eventuale realizzazione di opere necessarie al rinforzo e ripartizione dei massetti, per raggiungere le nuove portanze e per evitare danni da punzonamento | CM