## Fornitura
FORNITURA
COMPILAZIONE A CURA DELLA DITTA
ID | DESCRIZIONE | SI/NO | NOTE
1 | N.2 Mammografi digitali con tomosintesi di alta fascia e di ultima generazione
2 | Almeno 2 Workstation di elaborazione/post-processing
3 | Accessori: sedie/lettini per biopsie, UPS, arredi
4 | Servizi di consegna, installazione, integrazioni ai sistemi informatici esistenti (PACS, RIS, etc.), verifica di conformità (collaudo) e messa in funzione della TS fornita presso l’UO di destinazione
5 | FANO: Lavori di adeguamento strutturale, impiantistico e di allestimento in tutta l'area d'intervento per installazione nuova tecnologia con permuta e ritiro del mammografo presente nei locali oggetto d'intervento (Mammografo GE Senographe Essential)
6 | MURAGLIA: Lavori di adeguamento strutturale, impiantistico e di allestimento in tutta l'area d'intervento per installazione nuova tecnologia con permuta e ritiro del mammografo presente nello stabilimento di Muraglia (Mammografo GE Senographe Essential completo di sistema per stereotassi e modulo di Tomosintesi GE SENOCLAIRE)
7 | Garanzia di tipo FULL-RISK senza alcuna esclusione di parti/ricambi di durata pari a 60 mesi esteso all'intera fornitura del lotto (nessuna componente esclusa), inclusa fornitura materiale usurabile (se applicabile)
8 | Servizi di formazione e supporto scientifico a favore del personale utilizzatore su tutte le apparecchiature ed accessori forniti, per tutta la durata del contratto

## Caratteristiche CM-CP
N.2 Mammografi digitali con tomosintesi di alta fascia (N.1 per il Presidio "S. Salvatore-Muraglia" di Pesaro, N.1 per il Presidio "S. Croce" di Fano) |  |  | COMPILAZIONE A CURA DELLA DITTA
Produttore
Fornitore
Modello
Codice CIVAB
Anno di immissione sul mercato del modello proposto
Anno di immissione sul mercato della versione proposta
Conformità norme CEI (allegare certificazione)
Marchio CE (allegare certificazione)
Altri marchi (allegare certificazione)
Numero Repertorio Dispositivi Medici
CARATTERISTICHE DI MINIMA (CM) E CARATTERISTICHE PREFERENZIALI (CP)
La fornitura DEVE soddisfare tutte le caratteristiche di minima (CM). Il soddisfacimento di tutte le caratteristiche di minima è condizione necessaria per l’ammissione alla valutazione delle offerte tecniche. Il soddisfacimento ‘stretto’ ovvero puntuale delle caratteristiche di minima non abilita alla assegnazione di alcun punteggio tecnico-qualitativo. Il soddisfacimento ‘ampio’ ovvero migliorativo delle caratteristiche di minima è condizione abilitante alla assegnazione del relativo punteggio tecnico-qualitativo.
La fornitura PUO’ soddisfare una o più caratteristiche preferenziali (CP).
Il livello di soddisfacimento di ciascuna caratteristica è condizione abilitante alla assegnazione del relativo punteggio tecnico-qualitativo. E' IMPORTANTE CHE I VALORI NOMINALI COMPILATI DALLA DITTA RISPETTINO LE MEDESIME UNITA' DI MISURA.
Il questionario va compilato in ogni sua parte (colonna "SI/NO" e la colonna "VALORI, DESCRIZIONI E SPECIFICHE") e tutti i dati riportati si debbono riferire esclusivamente alla configurazione proposta.
La Ditta dovrà dichiarare i valori riferiti alla normativa tecnica IEC; in mancanza di normativa vanno comunque dettagliate le condizioni ed i parametri con i quali si è operata la misurazione.
COMPILAZIONE A CURA DELLA DITTA
ID | CM/CP | DESCRIZIONE DELLA CARATTERISTICA TECNICO-QUALITATIVA (Di) | SI/NO | VALORI, DESCRIZIONI E SPECIFICHE (oggettivare il soddisfacimento della caratteristica di minima e/o preferenziali con le eventuali condizioni migliorative)
1 |  | MAMMOGRAFI
2 | CM | N. 2 mammografi ciascuno dotato delle seguenti caratteristiche
3 |  | GENERATORE, TUBO RADIOGENO E AEC
4 | CM | Generatore ad alta frequenza e basso ripple - Descrivere
5 | CM | Potenza massima del generatore di almeno 5 kW
6 | CM | Ampio range di tensione (kV) selezionabile - Indicare il valore minimo e massimo (specificare anche per Dual Energy)
7 | CM | Passo minimo di incremento della tensione (kV) non superiore ad 1 kV - Indicare il minimo passo
8 | CM | Ampio range di corrente selezionabile (mA) - Indicare il valore minimo e massimo (specificare per i diversi fuochi)
9 | CM | Ampio range di carico (mAs) - Indicare il valore minimo e massimo (specificare per i diversi fuochi)
10 | CM | Tecniche di lavoro manuali e automatiche sia in mammografia 2D sia in tomosintesi (3D)
11 | CM | Tubo radiogeno ad anodo rotante di ultima generazione, ottimizzato per acquisizioni 2D, 3D e Dual Energy - Descrivere
12 | CM | Indicare tutte le combinazioni Anodo/Filtro (materiali) possibili per le diverse modalità di lavoro
13 | CM | Tubo radiogeno con almeno due macchie focali (indicare numero e dimensioni)
14 | CM | Elevata velocità di rotazione anodica (giri/min) - Specificare
15 | CM | Elevata capacità termica anodica (kHU) - Specificare
16 | CM | Elevata capacità di dissipazione termica anodica (kHU/min) - Specificare
17 | CM | Indicare la tipologia di raffreddamento del tubo radiogeno
18 | CM | Indicare e descrivere le tecniche di lavoro disponibili (manuale, automatica, ecc…)
19 | CM | Pre-esposizione e controllo automatico per la mammografia 2D e 3D di tutti i fattori tecnici in base all'assorbimento della mammella - Descrivere
20 | CM | Indicare la modalità di lavoro del sistema di esposizione
21 | CP | Possibilità di scelta dell'area di misura di pre-esposizione da parte dell'operatore
22 | CP | Presenza di modalità operative automatiche dedicate alle mammelle con protesi
23 | CM | Indicare l'area del detettore utilizzata dal AEC (Automatic Exposure Control)
24 | CM | Calcolo, visualizzazione e memorizzazione della dose al paziente in modalità 2D, 3D e Dual Energy - Descrivere
25 | CM | Allegare schede tecniche e tutto il materiale utile a una corretta valutazione
26 | CP | Indicare eventuali opzioni o accessori ulteriori offerti non compresi nel presente elenco. (Descrivere e allegare schede tecniche)
27 |  | STATIVO E SISTEMA DI COMPRESSIONE
28 | CM | Stativo con dispositivo di compressione manuale, automatico e servoassistito con mantenimento del valore della compressione con rilascio automatico ad esposizione avvenuta - Descrivere
29 | CP | Sistema ottimizzato per aumentare l'ergonomia ed il comfort del paziente - Descrivere
30 | CM | Presenza di centratore luminoso a spegnimento temporizzato - Descrivere
31 | CM | Presenza di sistema di protezione per la fronte - Descrivere
32 | CP | Presenza di sistema di protezione per la fronte fisso durante la rotazione del tubo radiogeno (i.e. durante acquisizioni 3D)
33 | CM | Indicare le tipologie di collimazione disponibili e le relative dimensioni (cm)
34 | CM | Ampio range di rotazione isocentrica del complesso radiogeno (gradi)
35 | CM | Ridotta altezza minima da terra del piano d'appoggio - Indicare
36 | CM | Ampia escursione verticale del piano d'appoggio - Indicare il range
37 | CM | Movimenti motorizzati dello stativo e del dispositivo di compressione
38 | CM | Indicare la distanza sorgente-detettore (cm)
39 | CM | Set completo di piatti di compressione (almeno equivalente 18x24, 24x30, ingrandimento diretto, spot) - Dettagliare e descrivere la fornitura proposta
40 | CM | Fornitura di piatti di compressione idonei ad essere utilizzati per tutte le modalità di lavoro (2D, 3D, stereotassi e Dual Energy)
41 | CM | Possibilità di eseguire proiezioni di ingrandimento - Descrivere indicando i fattori e l'eventuale presenza di supporti fisici dedicati
42 | CM | Collimazione automatica all'inserimento del relativo piatto di compressione
43 | CP | Display che indica il valore della compressione esercitata, lo spessore della mammella compressa e dell'angolo di proiezione
44 | CM | Elevata accuratezza dell'indicazione dello spessore compresso - Specificare
45 | CM | Possibilità di compressione fine manuale
46 | CM | Forza di compressione regolabile a stativo e a pedale
47 | CM | Doppia pedaliera per la movimentazione del dispositivo di compressione e dello stativo
48 | CM | Pulsante di arresto di emergenza
49 | CM | Doppia pulsantiera ai lati dello stativo per la movimentazione del dispositivo di compressione, dello stativo e del pulsante di arresto di emergenza
50 | CM | Indicare la massima forza di compressione applicabile (dN)
51 | CM | Sistema di sicurezza che eviti l'emissione di raggi in assenza di compressione
52 | CP | Presenza di accessori o tecnologie del sistema di compressione e/o dei piatti di compressione per aumentare l'ergonomia e il comfort del paziente - Dettagliare
53 | CP | Altri accessori forniti in dotazione
54 | CP | Indicare eventuali opzioni o accessori ulteriori offerti non compresi nel presente elenco. (Descrivere e allegare schede tecniche)
55 |  | DETETTORE DIGITALE
56 | CM | Detettore digitale di ultima generazione ad elevate prestazioni - Descrivere
57 | CM | Indicare il tipo di conversione (diretta/indiretta), tecnologia costruttiva, materiale/i e caratteristiche del detector
58 | CM | Specificare la tipologia di raffreddamento del detettore digitale e il range di temperatura di funzionamento
59 | CM | Dimensione area attiva campo di acquisizione almeno pari a 23x29 cm2
60 | CM | Specificare le dimensioni della matrice di acquisizione (pixel x pixel)
61 | CM | Dimensioni del pixel fisico, misurato dal centro di un pixel al centro del pixel adiacente ≤ 100 µm
62 | CM | Indicare forma e dimensioni del pixel
63 | CM | Specificare l'ingombro massimo (dimensioni esterne) del sistema di detezione/bucky (cm)
64 | CP | Sistema di detezione/bucky che massimizzi l'ergonomia ed il comfort del paziente - Dettagliare
65 | CM | Elevato range dinamico (specificare numero di bit)
66 | CM | Elevata risoluzione spaziale (lp/mm) e frequenza spaziale (MTF) sia parallela che perpendicolare - Dettagliare per le varie tecniche mammografiche (2D, tomosintesi) specificando i parametri e modalità di acquisizione
67 | CM | Elevata efficienza quantica (DQE) - Dettagliare
68 | CM | Detettore in grado di fornire immagini con elevato rapporto segnale/rumore (SNR) - Specificare
69 | CM | Calcolo e registrazione, per ogni esame, del valore di dose ghiandolare media - Descrivere
70 | CM | Ridotti valori di dose ghiandolare media (MGD) per tutte le tecniche mammografiche (2D, 3D, Dual Energy). Per ogni tecnica riportare i valori per differenti spessori di PMMA nel range clinico (deve essere riportato sempre anche lo spessore di 5cm) specificando le modalità di acquisizione
71 | CM | Ridotto tempo fra due esposizioni successive - Specificare per le varie tipologie di esami
72 | CP | Ridotta distanza fra bordo laterale del rivelatore e spigolo laterale del bucky (cm) - Specificare
73 | CM | Griglia antidiffusione focalizzata ad elevate prestazioni - Descrivere
74 | CM | Specificare le possibilità di utilizzo della griglia per le diverse modalità di lavoro (2D, 3D, Dual Energy)
75 | CM | Descrivere le modalità di riduzione dello scattering presenti ed utilizzate per le diverse modalità di lavoro (2D, 3D, Dual Energy)
76 | CM | Ridotti tempi: di acquisizione, di preview e di trasferimento delle immagini alla stazione di acquisizione - Descrivere e indicare
77 | CM | Allegare schede tecniche e tutto il materiale utile a una corretta valutazione
78 | CP | Indicare eventuali opzioni o accessori ulteriori offerti non compresi nel presente elenco. (Descrivere e allegare schede tecniche)
79 |  | WORKSTATION DI ACQUISIZIONE/ELABORAZIONE/VISUALIZZAZIONE
80 | CM | Almeno 1 Workstation per ogni mammaografo
81 | CM | Workstation di acquisizione/elaborazione/visualizzazione ad elevate prestazioni - Descrivere
82 | CM | Hardware di ultima generazione con sistema di processori, memoria RAM e capacità disco rigido (≥ 500 GB) adeguati all’uso clinico richiesto - Descrivere
83 | CM | Gruppo di continuità (UPS) per garantire alimentazione a consolle e che permetta, anche in caso di interruzione della corrente, la sicurezza e il salvataggio dei dati informatici
84 | CM | WS dotata di almeno 1 monitor diagnostico LCD/LED ad elevate prestazioni da almeno 19' e 1MP
85 | CP | WS dotata di almeno 1 monitor diagnostico LCD/LED ad elevate prestazioni da almeno 21' e 3MP
86 | CM | Tastiera alfanumerica e mouse o sistema touch screen
87 | CM | Possibilità di selezione programmi/protocolli - Descrivere
88 | CM | Presenza di tools per effettuazione di misure sull'immagine - Descrivere
89 | CM | Presenza di funzioni di windowing level
90 | CM | Specificare le funzioni di elaborazione immagini presenti sulla WS di acquisizione/elaborazione/visualizzazione
91 | CM | Visualizzazione automatica dose e dei parametri di esposizione
92 | CM | Ridotto tempo di visualizzazione immagini preview - specificare per ciascuna modalità di acquisizione
93 | CP | Possibilità di visualizzazione delle immagini 3D (tomosintesi) sulla WS di acquisizione/elaborazione/visualizzazione
94 | CM | Ricostruzione dell'immagine sulla WS di acquisizione/elaborazione/visualizzazione
95 | CM | Intervallo campionamento piani tomografici (spessore slice) ≤ 2 mm
96 | CM | Sistema intuitivo ed efficiente per la gestione del database pazienti - Descrivere
97 | CM | Sistema intuitivo ed efficiente per la gestione del mammografo - Descrivere
98 | CM | Conformità allo standard DICOM 3 - elencare tutte le classi DICOM supportate
99 | CM | Formato immagini mammografiche in DICOM MG
100 | CM | Formato immagini mammografiche in DICOM BTO e/o DICOM CT - Descrivere
101 | CP | Possibilità di salvare/esportare in formato DICOM FOR PROCESSING - RAW
102 | CM | Presenza di un protocollo dedicato allo start up quotidiano rapido e di facile utilizzo - Descrivere
103 | CP | Presenza di protocolli o routine automatiche dedicate all'acquisizione e analisi dei controlli di qualità periodici - Specificare
104 | CM | Presenza di interfaccia con sistema RIS aziendale per la gestione della Worklist
105 | CM | Adeguato schermo di protezione anti X per l'operatore
106 | CP | Adeguato schermo di protezione anti X in grado di riparare almeno 3 operatori
107 | CP | Masterizzatore CD-ROM e/o DVD in formato DICOM con masterizzazione automatica di software Dicom Viewer
108 | CP | Presa USB per esportazione esami in formato DICOM - Specificare
109 | CM | Allegare schede tecniche e tutto il materiale utile a una corretta valutazione
110 | CP | Indicare eventuali opzioni o accessori ulteriori offerti non compresi nel presente elenco. (Descrivere e allegare schede tecniche)
111 |  | WORKSTATION DI REFERTAZIONE E DI POST-PROCESSING
112 | CM | Almeno n.2 workstation di refertazione e di post-processing ad elevate prestazioni, di cui 1 per sito di installazione- Descrivere
113 | CP | Ulteriori n.2 workstation di refertazione e di post-processing ad elevate prestazioni ed identiche alle precedenti, di cui 1 per sito di installazione- Descrivere
114 | CM | Dotazione di tre monitor di cui 2 ad uso diagnostico a schermo piatto LCD ad alta risoluzione (minimo dimensione 21'' e risoluzione 5 MPx) opportunamente configurati e tarati per l’ottenimento della massima qualità possibile, privi di sfarfallamenti, che consentano di visualizzare le immagini fullscreen in scala 1:1, dotati di software per la calibrazione con rivelatore integrato ed il controllo di qualità dei monitor stessi ed 1 monitor vettoriale 16:9 di almeno 21" - Descrivere
115 | CP | Dotazione di 2 monitor di cui 1 ad uso unico diagnostico LCD/LED ad elevate prestazione ed almeno 12MP ed 1 monitor vettoriale 16:9 di almeno 21" - Descrivere
116 | CM | Computer di elevate prestazioni caratterizzato da elevata capacità di memoria RAM ed elevata memoria di massa (HDD) ai fini di garantire adeguata archiviazione temporanea di immagini sia in modalità convenzionale che Tomosintesi; in particolare è da prevedere l’archiviazione temporanea in locale di un numero di esami non inferiore a 2.500 in modalità Tomosintesi e Dual Energy - Descrivere
117 | CP | Software operativo di gestione delle immagini intuitivo e ad elevate prestazioni (richiamo automatico da PACS degli esami precedenti, predisposizione di diversi hanging protocols personalizzabili per utente e per procedura, etc.) - Descrivere
118 | CM | Hardware di ultima generazione con sistema di processori, memoria RAM e capacità disco rigido adeguati all’uso clinico richiesto - Descrivere
119 | CM | WS dotata di applicativi anche per immagini di tomosintesi e Dual Energy - Descrivere
120 | CP | Monitor dotato/i di rivelatore integrato per la sua calibrazione e controllo di qualità
121 | CM | Tastiera alfanumerica e mouse
122 | CM | Software per la gestione delle immagini intuitivo e ad elevate prestazioni - Descrivere
123 | CM | Presenza di tools per effettuazione di misure sull'immagine - Descrivere
124 | CM | Presenza di funzioni di windowing level
125 | CM | Installazione sistema RIS Exprivia (eRis v. 2.2.4.63 o superiori) e tool di refertazione vocale annesso nella workstation (Requisiti: Web Browser con plugin Flash Player, OS Windows 7 o superiore) con tutti gli oneri a carico della ditta aggiudicataria oppure fornitura di postazione di lavoro (PC) su cui installare il sistema RIS - Descrivere
126 | CM | Disponibilità di tools che facilitino la lettura degli esami di screening e di clinica eseguiti in modalità Tomosintesi+Dual Energy - Descrivere
127 | CM | Masterizzatore CD-ROM e DVD
128 | CP | Presa USB per esportazione esami in formato DICOM - Specificare
129 | CM | Possibilità di recupero e visualizzare immagini provenienti da altre modalità (almeno RM e US) archiviate nel sistema RIS/PACS aziendale
130 | CM | Elencare e descrivere in una relazione tecnica tutti i software offerti
131 | CM | Elencare e descrivere in una relazione tecnica tutti i software disponibili in opzione (non compresi in offerta)
132 | CM | Allegare schede tecniche e tutto il materiale utile a una corretta valutazione
133 | CP | Indicare eventuali opzioni o accessori ulteriori offerti non compresi nel presente elenco. (Descrivere e allegare schede tecniche)
134 |  | MODULO PER TOMOSINTESI
135 | CM | Presenza di modulo specifico di ultima generazione e ad elevate prestazioni per l'effettuazione di mammografie con tomosintesi - Descrivere
136 | CM | Presenza di sistemi di ultima generazione per la riduzione della dose - Descrivere
137 | CM | Presenza di algoritmi che permettano di massimizzare il rapporto segnale/rumore ed il contrasto - Descrivere
138 | CM | Possibilità di ricostruire mammografie 2D "sintetiche" a partire dalle immagini di tomosintesi - Descrivere
139 | CP | Possibilità di ricostruire slab di spessore predefinito o a scelta dell'operatore
140 | CP | Possibilità di ricostruire, sulla WS di acquisizione/elaborazione/visualizzazione, mammografie 2D "sintetiche" a partire dalle immagini di tomosintesi - Specificare
141 | CM | Specificare le modalità di generazione delle immagini di tomosintesi (i.e. tipo di algoritmo)
142 | CM | Specificare le modalità di generazione delle immagini di 2D "sintetiche"
143 | CM | Tempo di acquisizione di una scansione completa di tomosintesi (dalla prima all'ultima esposizione) per uno spessore di PMMA di 5cm ≤ 30s - Specificare per ogni modalità di acquisizione
144 | CM | Ridotto tempo di ricostruzione di tutte le slice di una scansione completa di tomosintesi per uno spessore di PMMA di 5cm a partire dall'ultima esposizione - Specificare per ogni modalità di acquisizione e ricostruzione
145 | CM | Massima apertura angolare tra 11° e 50° - Descrivere
146 | CP | Possibilità di selezionare più angoli di pendolazione - Descrivere
147 | CM | Numero di proiezioni ≥ 7
148 | CM | Intervallo angolare tra due proiezioni successive ≤ 5
149 | CM | Descrivere la modalità di avanzamento/erogazione del tubo radiogeno (step&shoot, continua)
150 | CM | Specificare la dimensione massima del campo utilizzabile in tomosintesi
151 | CM | Sistema di facile gestione ed utilizzo da parte del personale - Descrivere
152 | CP | Specificare la presenza di sistemi o accessori per aumentare il comfort del paziente - Descrivere
153 | CM | Descrivere lo storage degli esami (quanto spazio occupa un singolo esame)
154 | CM | Allegare schede tecniche e tutto il materiale utile a una corretta valutazione
155 | CP | Indicare eventuali opzioni o accessori ulteriori offerti non compresi nel presente elenco. (Descrivere e allegare schede tecniche)
156 |  | MODULO PER MAMMOGRAFIA CON MEZZO DI CONTRASTO - DUAL ENERGY
157 | CM | Presenza di modulo specifico per effettuare mammografie con mezzo di contrasto (Dual Energy) - Descrivere
158 | CM | Descrivere il funzionamento dell'acquisizione con somministrazione di mezzo di contrasto in modalità Dual Energy
159 | CP | Possibilità di acquisizione Dual Energy contestuale alla tomosintesi (con unico posizionamento/compressione della mammella) - Descrivere le possibilità
160 | CM | Software dedicato per la sottrazione delle immagini ad alta e bassa energia - Descrivere
161 | CM | Presenza di sistemi di ultima generazione per la riduzione della dose - Descrivere
162 | CM | Sistema di facile gestione ed utilizzo da parte del personale - Descrivere
163 | CM | Allegare schede tecniche e tutto il materiale utile a una corretta valutazione
164 | CP | Indicare eventuali opzioni o accessori ulteriori offerti non compresi nel presente elenco. (Descrivere e allegare schede tecniche)
165 |  | MODULO PER BIOPSIA STEREOTASSICA
166 | CM | Presenza di modulo per biopsia stereotassica di ultima generazione ad esclusione del sistema VABB- Descrivere in dettaglio
167 | CM | Descrivere le modalità di esecuzione degli esami stereotassici con il sistema proposto specificando tutti i passaggi necessari
168 | CM | Sistema ad elevata affidabilità, accuratezza e sicurezza - Specificare
169 | CM | Specificare se necessarie calibrazioni e/o controlli periodici a carico del personale utilizzatore
170 | CP | Esecuzione biopsie in stereotassi con tomosintesi - Descrivere
171 | CM | Presenza di sistemi di ultima generazione per la riduzione della dose - Descrivere
172 | CM | Possibilità di accesso sia verticale sia laterale
173 | CM | Possibilità di utilizzare il metodo VABB per gli accessi bioptici - Descrivere e indicare eventuali limitazioni
174 | CP | Possibilità di accesso ad ogni angolo compreso tra ± 90° - Specificare
175 | CP | Presenza di sistemi software per l'ottimizzazione e la guida degli accessi bioptici - Descrivere
176 | CM | Possibilità di eseguire procedure con paziente in piedi, seduto, supino in decubito laterale - Descrivere
177 | CP | Possibilità di eseguire procedure con paziente prono - Descrivere
178 | CP | Fornitura pacchetto completo per eseguire biopsie in posizione prona
179 | CM | Sistema di biopsia stereotassica compatibile con sistemi VABB attualmente in uso in Azienda (vedi allegato "Elenco attrezzature in dotazione/utilizzo")
180 | CM | Indicare gli eventuali sistemi VABB non compatibili con il sistema di biopsia stereotassica proposto
181 | CP | Possibilità di analisi radiografica dei campioni bioptici sul detector senza la necessità di decompressione e spostamento del paziente - Descrivere
182 | CM | Fornitura completa di sistemi di compressione compatibili con il sistema stereotassico proposto - Descrivere
183 | CM | Sistema dotato di tutti gli accessori necessari al suo corretto e sicuro funzionamento - Descrivere
184 | CM | Sistema dotato di tutti i tool/fantocci necessari al corretto e sicuro utilizzo secondo le indicazioni del costruttore
185 | CM | Sistema di facile gestione ed utilizzo da parte del personale - Descrivere
186 | CP | Specificare la presenza di sistemi o accessori per aumentare il comfort del paziente - Descrivere
187 | CM | Allegare schede tecniche e tutto il materiale utile a una corretta valutazione
188 | CP | Indicare eventuali opzioni o accessori ulteriori offerti non compresi nel presente elenco. (Descrivere e allegare schede tecniche)
189 |  | INTEGRAZIONE E CONNETTIVITA'
190 | CM | Tutti i sistemi (consolle di acquisizione, workstation di refertazione e viewer) dovranno permettere l'accesso tramite l'utilizzo di protocollo di autenticazione LDAP interfacciandosi opportunamente con il dominio Aziendale (Microsoft Active Directory) ed in ogni caso garantire la piena rispondenza al regolamento (UE) 2016/679
191 | CM | Piena compatibilità e interfacciamento di tutti i sistemi forniti con il sistema PACS attualmente in utilizzo (Exprivia DWAM 4.8.1200.9 o superiori). Tutti i sistemi dovranno essere interfacciati completamente senza ulteriori oneri per l'azienda committente
192 | CM | Il sistema fornito dovrà essere conforme allo standard DICOM 3.0
193 | CM | Sono richiesti i seguenti moduli DICOM distinti per ogni singolo sistema. Console di acquisizione: - DICOM Store SCU/SCP - DICOM Worklist Management SCU - DICOM Print SCU - DICOM MG - DICOM MPPS - DICOM Query/retrieve - DICOM Storage Commitment Workstation di refertazione: - DICOM Print SCU - DICOM DCOM MG - DICOM Query/retrieve - DICOM Storage Commitment
194 | CP | Eventuali altri moduli DICOM inclusi in fornitura (descrivere). Sarà valutata positivamente la fornitura di moduli DICOM specifici per la Tomosintesi (es. DICOM Breast Tomosynthesis Image Storage)
195 | CM | Sono richieste le seguenti conformità IHE: - Il sistema deve supportare i profili di integrazione IHE Mammography - Image e Scheduled Workflow (SWF) come Acquisition Modality Actor - Radiation Exposure Monitoring (REM)
196 | CP | Eventuali altri profili IHE inclusi in fornitura (descrivere). Sarà valutata positivamente la presenza del profilo di integrazione IHE Portable Data for Imaging (PDI) come Media Creator Actor
197 | CM | Nella modalità 2D: - il sistema deve consentire di produrre immagini diagnostiche in formato DICOM e trasferirle, in modo autonomo e configurabile, al sistema RIS/PACS aziendale, secondo gli attuali standard di comunicazione - le immagini prodotte dal sistema e dalla workstation, una volta trasferite all’archivio digitale del sistema PACS, dovranno essere accessibili, visualizzabili e gestibili da qualunque stazione PACS dell’Azienda (l’azienda aggiudicataria si farà carico di garantire quanto richiesto)
198 | CM | Modalità 3D: - descrivere modalità di produzione, invio e archiviazione delle immagini diagnostiche ricostruite, nella configurazione offerta in gara, specificando se viene utilizzato il formato DICOM, se è possibile l’invio e l’archiviazione su PACS, se è possibile la visualizzazione su altre workstation PACS
199 | CP | Eventuale software di conversione in formato DICOM di immagini ricostruite 3D non DICOM
200 | CP | Integrazione del Viewer Immagini della Workstation di Refertazione con il sistema RIS Aziendale. In particolare dovranno essere completamente garantiti, senza ulteriori oneri aggiuntivi per la committenza, lo sviluppo (omnicomprensivo di eventuali sviluppi lato fornitore RIS) e l'implementazione di API tali da permettere, al minimo: -Apertura delle immagini dello studio dal RIS -Apertura dei precedenti con sessioni indipendenti -Apertura e chiusura delle immagini sincronizzate tra RIS e Viewer -Apertura e chiusura della utenza sincronizzate tra RIS e Viewer -Visualizzazione automatica dei precedenti del paziente in contemporanea all’apertura dello studio -Possibilità di effettuare ricerca di immagini -Visualizzazione di più pazienti in contemporanea
201 | CP | Indicare se, in un'ottica di ottimizzazione delle memorie di archiviazione, vengono applicate particolari tecniche atte a garantire la minimizzazione di occupazione spazi su disco
202 | CM | Specificare compatibilità ed interoperabilità con le consolle di refertazione e relativi monitor attualmente in utilizzo clinico (vedi allegato "Elenco attrezzature in dotazione/utilizzo")
203 | CM | Protocollo di comunicazione TCP/IP
204 | CM | Allegare schede tecniche e tutto il materiale utile a una corretta valutazione
205 | CP | Indicare eventuali opzioni o accessori ulteriori offerti non compresi nel presente elenco. (Descrivere e allegare schede tecniche)
206 |  | ACCESSORI
207 | CM | Almeno n.2 sedie-poltrone reclinabili convertibili a lettino per prelievi bioptici
208 | CM | Almeno n.2 lettini per esami
209 | CP | Altri accessori forniti oltre a quanto richiesto
210 | CM | Software CAD (Computed Aided Detection) specifico per l'identificazione assistita di lesioni sospette - Descrivere
211 | CM | Software CAD 2D
212 | CP | Software CAD 3D
213 | CM | Specificare l'architettura del sistema CAD offerto
214 | CM | Descrivere nel dettaglio il workflow per l'utilizzo del sistema CAD offerto
215 | CP | Software per il calcolo automatico della densità (2D e tomosintesi) - Descrivere
216 | CM | Allegare schede tecniche e tutto il materiale utile a una corretta valutazione
217 | CP | Indicare eventuali opzioni o accessori ulteriori offerti non compresi nel presente elenco. (Descrivere e allegare schede tecniche)
218 |  | FORNITURA ARREDI
219 | CM | Presidio "S.Croce" di Fano: arredi completi per postazione consolle, area refertazione, sala esame ecografico con lavandino e sgocciolatoio, sala esame mammografico con lavandino e sgocciolatoio, spogliatoi pazienti, eventuale ambulatorio/studio, eventuale bagno e comunque almeno per tutti i locali all'interno dell'area di intervento - Descrivere e dettagliare le soluzioni offerte per ogni locale
220 | CM | Presidio "S.Salvatore-Muraglia" di Pesaro: arredi completi per sala attesa, accettazione, ambulatorio/studio, postazione consolle, area refertazione, sala esame ecografico con lavandino e sgocciolatoio, sala esame mammografico con lavandino e sgocciolatoio, spogliatoi pazienti, spogliatoio personale, bagno/i e comunque almeno per tutti i locali all'interno dell'area di intervento - Descrivere e dettagliare soluzioni offerte per ogni locale
221 | CM | Allegare schede tecniche e tutto il materiale utile a una corretta valutazione
222 | CP | Indicare eventuali opzioni o accessori ulteriori offerti non compresi nel presente elenco. (Descrivere e allegare schede tecniche)
223 |  | FANTOCCI E SOFTWARE PER CONTROLLI DI QUALITÀ
224 | CM | Spessori di PMMA di dimensione 24x30 cm (6 slab da 1 cm, 2 slab da 0,5 cm)
225 | CM | Fantoccio risoluzione di contrasto, relativo software di analisi e PC portatile dedicato
226 | CM | Fantoccio risoluzione spaziale con relativo software di analisi
227 | CM | Fantoccio specifico per controlli di qualità in tomosintesi
228 | CM | Fantoccio specifico per controlli di qualità per procedure stereotassiche di biopsie
229 | CM | Bilancia dedicata per il controllo della forza di compressione
230 | CM | N. 2 Borse portautensili con funzione trolley (dimensioni indicative: 50 cm [lunghezza] x 30 cm [larghezza] x 40 cm [altezza]) per il trasporto di fantocci e strumentazione per controlli di qualità
231 | CM | Allegare schede tecniche e tutto il materiale utile a una corretta valutazione
232 | CP | Indicare eventuali opzioni o accessori ulteriori offerti non compresi nel presente elenco. (Descrivere e allegare schede tecniche)
233 |  | FANO: LAVORI DI RIADATTAMENTO DEI LOCALI E TEMPISTICHE
234 |  | Lavori adeguamento
235 |  | All'interno dell'area di intervento dovranno essere realizzati almeno i seguenti locali:
236 | CM | Almeno 3 spogliatoi di dimensioni minime di 1x1 m2 con accesso dal corridoio e da una delle sale diagnostiche
237 | CP | Almeno 1 dei 3 spogliatoi sopra indicati dotato di accesso dal corridoio e da tutte e due le sale diagnostiche
238 | CM | N.1 locale per diagnostica mammografica con: mammografo, consolle di comando, lavandino con sgocciolatoio, arredi
239 | CM | N.1 locale refertazione condiviso tra la sala mammografica e la sala ecografica con accesso da entrambe le sale, in grado di ospitare 3 postazioni di lavoro e relativi arredi
240 | CM | N.1 locale per diagnostica ecografica con lettino e arredi
241 | CM | Almeno una porta di comunicazione tra la sala mammografica e la sala ecografica che permetta il passaggio di pazienti anche barellati
242 | CM | La disposizione dei locali deve ottimizzare i percorsi degli operatori e dei pazienti tenendo conto anche di fattori estetici e tramite l'eventuale utilizzo di porte scorrevoli
243 | CM | Layout delle sale di cui al punto precedente atto a garantire un ottimale flusso di lavoro, fruibilità dell'utenza, sicurezza, radioprotezione, comfort dei pazienti e del personale ed estetica dei locali
244 | CM | Progettazione ed esecuzione delle opere accessorie edili, strutturali, architettoniche, impiantistiche, di sicurezza, HVAC, radioprotezionistiche ed affini di predisposizione e ripristino dei locali coinvolti nell’ingresso e installazione della apparecchiatura nella struttura aziendale e alla relativa installazione a regola d’arte fino al “pronto all’uso”
245 | CM | Nominna di DL e CSE a carico del committente con oneri a carico della ditta appaltatrice
246 | CM | La ditta aggiudicataria si dovrà fare carico di tutte le eventuali opere di rinforzo dei solai necessarie all'installazione e messa in utilizzo della tecnologia
247 | CM | Dovranno essere previsti tutti gli adeguamenti necessari per rispettare la vigente normativa antincendio
248 | CM | Le superfici di finitura (pavimenti e rivestimenti) devono essere in PVC antistatico (tipo Tarkett o similari) termosaldati, comprensivo di sguscia di raccordo parete/pavimento
249 | CM | Tinteggiatura con smalto all'acqua opaco
250 | CM | Infissi di porte in alluminio anodizzato con profili arrotondati e con tamburatura in laminato tipo ABET con montaggio a filo del telaio e con interposto strato isolante in modo da uniformarsi allo standard aziendale
251 | CM | I controsoffitti devono essere ispezionabili in pannelli 60x60 cm in fibre minerali atossici con reazione al fuoco superiore a 1 con superficie liscia
252 | CM | Il progetto esecutivo deve essere redatto nel rispetto della normativa vigente, in particolare in materia di accreditamento delle strutture sanitarie
253 | CM | L’impianto di illuminazione deve garantire i lux necessari per ogni tipologia di ambiente, secondo quanto previsto dalla normativa vigente
254 | CM | Gli apparecchi illuminanti, gli organi di comando e le prese elettriche che verranno utilizzati, dovranno uniformarsi a quelli impiegati dall'Azienda Ospedaliera (plafoniere Disano Led Panel semplici o equipaggiate con modulo emergenza, prese elettriche serie BTicino Matix bianche, ecc.)
255 | CM | Sostituzione degli infissi esterni esistenti con nuovi infissi in alluminio a taglio termico, con trattamento antifioritura applicato sui bordi di taglio, dotati di zanzariera e sistema di oscuramento dei vetri (pellicola, vetro oscurato)
256 | CM | All’interno dei quadri elettrici devono essere previste tutte le segnalazioni di stato e di avaria delle varie apparecchiature tecnologiche (pompe, motori, ecc.), nonché tutte le segnalazioni di rilievo necessarie per il buon funzionamento del mammografo digitale di alta fascia e per limitare eventuali disagi e disservizi riducendo i tempi per l’individuazione delle anomalie
257 | CM | La rete di gas medicali da realizzarsi nell’area oggetto dell’intervento, eseguita in rame conformemente alle normative vigenti, deve essere allacciata alla linea esistente. Le prese gas medicali (ossigeno, vuoto e aria), dovranno essere con attacco unificato AFNOR
258 | CM | Dal punto di vista strutturale, il progetto esecutivo deve accertare se il solaio esistente, della portata di 300 daN/mq, sia adeguato a sostenere il peso del macchinario. Qualora la portata non fosse giudicata sufficiente, il progetto deve prevedere tutte le opere di rinforzo necessarie a permettere la regolare esecuzione della fornitura, senza oneri aggiuntivi a carico dell'Azienda Ospedaliera
259 | CM | Il progetto esecutivo degli impianti elettrici deve provvedere alla verifica preventiva del bilancio energetico sotteso al quadro elettrico di piano esistente, per verificare la congruità dello stesso con i nuovi carichi dei locali/tecnologie oggetto del presente intervento. In caso di modifica del quadro elettrico esistente, lo stesso dovrà essere ri-certificato
260 | CM | Il progetto esecutivo deve prevedere tutte le valutazioni tecniche necessarie a stabilire che le condizioni tecniche e ambientali siano perfettamente idonee all’installazione dell’apparecchiatura offerta (mammografo digitale di alta fascia)
261 | CM | La sala in cui verrà installato il mammografo digitale di alta fascia, la sala comandi, la sala preparazione e gli eventuali altri locali coinvolti dovranno essere completati con tutto quanto necessario per l'installazione ed il corretto funzionamento del mammografo stesso
262 | CM | Fornitura ed installazione di impianto di climatizzazione dedicato, al fine di mantenere quanto più costanti possibili (nel range di ottimale lavoro della apparecchiatura) i parametri microclimatici all'interno delle sale coinvolte e garantire i necessari ricambi d'aria con rimozione dell'impianto esistente (fancoil)
263 | CM | L'impianto di riscaldamento e raffrescamento deve garantire i requisiti minimi previsti per legge
264 | CM | Progetto di radioprotezione a firma di personale competente considerando un carico di circa 7500 pazienti/anno
265 | CM | Il progetto di radioprotezione dovrà essere avallato dall'Esperto Qualificato aziendale. L'azienda aggiudicataria dovrà farsi carico di eventuali ulteriori dispositivi radioprotezionistici (barriere, schermature, etc.) richiesti dall'EQ aziendale
266 | CP | Porte scorrevoli per l'accesso alle sale diagnostiche
267 | CP | Porte scorrevoli motorizzate per l'accesso alle sale diagnostiche
268 | CM | Inclusi tutti gli eventuali adeguamenti strutturali ed impiantistici necessari per l'installazione e l'utilizzo della nuova apparecchiatura
269 | CM | Tutti i lavori necessari all'installazione dovranno essere realizzati a regola d'arte secondo le vigenti normative
270 | CM | Limitato impatto o interferenza con il regolare svolgimento delle attività sanitarie del presidio che dovranno essere garantite anche nei reparti e nelle aree adiacenti la zona di intervento. Le residue interferenze previste dovranno essere esplicitamente e dettagliatamente indicate, anche nel rispetto del D.Lgs.81/08
271 | CM | Dovrà essere garantita la continuità di erogazione di tutti gli impianti (elettrici, impiantistici, gas medicali, ecc…) durante l'esecuzione degli interventi al fine di non arrecare disagi alle attività svolte nei locali attigui a quelli interessati. Nel caso in cui si rendesse necessario interrompere la regolare esecuzione di qualsiasi tipo di impianto, questo dovrà essere tempestivamente comunicato e concordato con la stazione appaltante al fine di verificare le utenze coinvolte e l'assenza di disagi e/o disservizi
272 | CM | Fornitura ed installazione di sistemi di sicurezza, monitoraggio e quant'altro occorrente per ottemperare alla vigente legislazione radioprotezionistica (D.Lgs. 230/95 e s.m.i., ecc…)
273 | CM | Realizzazione\integrazione impianto Gas Medicali secondo normativa vigente
274 | CM | Elevata cura del planning delle attività e delle interferenze residue con le normali attività del reparto evidenziando le soluzioni previste (compresa l'eventuale attività in giorni festivi e/o orari notturni)
275 | CM | Massimizzazione del comfort del paziente mediante umanizzazione della sala d'esame
276 | CP | Massimizzazione del comfort del paziente mediante umanizzazione della sala d'esame con soluzioni innovative
277 | CM | Opere accessorie previste ed offerte al fine di una miglior fruibilità dei locali oggetto di intervento
278 | CM | Permuta, smontaggio e ritiro delle tecnologie radiologiche esistenti nei locali oggetto d'intervento (GE Senographe Essential) e relativi accessori presenti nei locali oggetto di intervento
279 | CM | Allegare progetto, progetto di radioprotezione, cronoprogramma dettagliato e planimetrie (anche in formato .dwg) e tutto il materiale utile a una corretta valutazione
280 | CM | Ottimizzazione dei percorsi di operatori e pazienti
281 | CM | Il progetto esecutivo dovrà essere redatto sotto il profilo architettonico, strutturale ed impiantistico e presentato agli Enti preposti per ottenere le autorizzazioni di legge: REDAZIONE della PRATICA EDILIZIA presso il Comune di FANO per l'ottenimento del prescritto Titolo abilitativo (incarico a tecnico abilitato); REDAZIONE della PRATICA SICUREZZA: Incarico a tecnico abilitato per il ruolo di Coordinatore nelle fasi di progettazione ed esecuzione; REDAZIONE PRATICA SISMICA: Incarico a tecnico abilitato per il deposito all'Ufficio sismico della Regione Marche
282 | CM | Tutte le opere di natura edile, strutturale e impiantistica necessarie per consegnare le opere oggetto di fornitura complete e perfettamente funzionanti sono a totale carico dell’aggiudicatario e si intendono comprese nell’offerta formulata in fase di gara. La ditta offerente ai fini della redazione dell’offerta deve tenere conto di tutte le circostanze e situazioni rilevate all’atto del sopralluogo, quali il posizionamento dei quadri elettrici, la distribuzione dei gas medicinali e dei quadri di cablaggio strutturato. L’offerta deve intendersi a partire dal quadro elettrico di potenza (compreso) fino all’alimentazione di tutte le apparecchiature previste e fornite nel presente appalto
283 | CM | Gli impianti elettrici devono essere realizzati a regola d’arte, le condutture devono essere del tipo non propagante l’incendio e posate in opportune canalizzazioni da realizzare a carico del concorrente
284 | CM | Gli impianti soggetti a progettazione (ad es. imp. elettrici, gas medicinali, ecc.) devono essere redatti a firma di tecnico abilitato. Ad esempio per gli impianti elettrici: - progetto di installazione a firma di tecnico abilitato approvato dalla stazione appaltante; - dichiarazione di conformità ai sensi della Legge 37/08; - relazione e verifiche in conformità alle norme CEI 64/8
285 | CM | La progettazione deve rispondere appieno ai dettami delle normative di sicurezza, di prevenzione incendi, inquinamento atmosferico e ambientale, tenendo conto di tutte le esigenze e caratteristiche anche di manutenzione.
286 | CM | L'Appaltatore deve fornire un impianto completo in ogni sua parte, in modo da ottenere un complesso perfettamente funzionante, esercibile in condizioni di massima sicurezza ed affidabilità, rispondente alla tecnica più avanzata, sia per quanto riguarda la progettazione che la realizzazione dello stesso
287 | CM | Al termine dei lavori, devono essere forniti elaborati as-built degli impianti realizzati, compresivi di schemi funzionali, planimetrie, relazione dettagliante le specifiche tecniche e manutentive delle apparecchiature installate
288 | CM | Tutti i locali dovranno essere progettati e realizzati in maniera conforme agli standard di classe 1 ai sensi della normativa CEI 64-8
289 | CP | Tutti i locali dovranno essere progettati e realizzati in maniera conforme agli standard di classe 2 ai sensi della normativa CEI 64-8
290 | CM | Il dimensionamento deve essere svolto considerando i seguenti parametri microclimatici di riferimento: Temperatura interna invernale ed estiva: compresa tra 20 e 24°C - Umidità relativa: 40 / 60% - N° ricambi orari: 6 volumi/ora (Aria esterna senza ricircolo) - Filtrazione aria: F7-F9
291 | CM | Gli interventi devono essere concepiti nel rispetto delle vigenti disposizioni legislative in materia e con preciso riferimento alle indicazioni e prescrizioni fornite dalle più recenti ed autorevoli normative tecniche di settore oggi note a livello internazionale
292 | CM | Dei locali esistenti deve essere verificata l’idoneità rispetto alla installazione della nuova apparecchiatura e devono essere progettate tutte le eventuali modificazioni necessarie per poter realizzare un'opera finita, perfettamente funzionante, a regola d'arte e nel rispetto di tutte le normative e disposizioni di leggi vigenti. La ditta offerente deve verificare l’esattezza delle informazioni fornite e prendere visione dei luoghi, delle strutture e degli impianti per poter produrre un progetto di lay-out corretto e di qualità. La necessità di eventuali opere strutturali potrà derivare dal peso delle apparecchiature oltreché dalla compatibilità dell’installazione con le strutture esistenti
293 | CM | Le strutture dovranno essere calcolate, progettate e firmate da calcolatore strutturista abilitato, tenendo in debita considerazione quanto già esistente. Il progetto di calcolo, assieme a tutto il progetto esecutivo elaborato dall’aggiudicatario, è subordinato ad approvazione del Servizio Tecnico dell'Azienda Ospedaliera e degli organi istituzionali competenti
294 | CM | Devono essere indicate, già all’interno del progetto presentato in sede di gara, tutte le opere propedeutiche necessarie, tra le quali: opere provvisionali, di protezione ecc.; spostamento e/o modifica di impianti esistenti; demolizioni e smontaggi di ogni genere; Per le opere di realizzazione di nuove strutture dovranno essere accennati in sede di gara e, poi, approfonditi dall’aggiudicatario nell’ambito del progetto esecutivo: eventuali appoggi, selle, piastre, ancoraggi ecc. alle strutture verticali esistenti per l'inserimento delle nuove strutture; fornitura e posa in opera di carpenterie in acciaio, della classe e delle forme e sezioni risultanti dal progetto di dimensionamento strutturale; getti integrativi con conglomerati cementizi speciali; eventuale uso di resine e prodotti speciali; eventuale realizzazione di opere necessarie al rinforzo e ripartizione dei massetti, per raggiungere le nuove portanze e per evitare danni da punzonamento
295 | CM | Allegare schede tecniche e tutto il materiale utile a una corretta valutazione
296 | CP | Indicare eventuali opzioni o accessori ulteriori offerti non compresi nel presente elenco. (Descrivere e allegare schede tecniche)
297 | CM | Tempi di consegna ed installazione
298 | CM | Tempi di fornitura, esecuzione lavori e installazione ≤ 90 gg. solari consecutivi dalla consegna locali
299 | CP | Tempi di fornitura, esecuzione lavori e installazione ≤ 75 gg. solari consecutivi dalla consegna locali
300 | CM | Allegare cronoprogramma dettagliato di tutte le varie fasi oltre a tutto il materiale utile a una corretta valutazione e programmazione delle attività
301 |  | MURAGLIA: LAVORI DI RIADATTAMENTO DEI LOCALI E TEMPISTICHE
302 |  | Lavori adeguamento
303 |  | All'interno dell'area di intervento dovranno essere realizzati almeno i seguenti locali:
304 | CM | Punto di accettazione pazienti dotato di postazione lavoro (arredi, PC, etc.) in prossimità dell'attesa pazienti
305 | CM | Utilizzo di pareti/arredi mobili per tutte le eventuali realizzazioni nell'area corridoio
306 | CM | Almeno 10 sedute per i pazienti in attesa
307 | CM | Almeno 3 spogliatoi di dimensioni minime di 1x1 m2 con accesso su entrambe le sale (sala mammografica ed ecografica)
308 | CP | Più di 3 spogliatoi di dimensioni minime di 1x1 m2 con accesso su entrambe le sale (sala mammografica ed ecografica)
309 | CM | N.1 locale ambulatorio dotato di una postazione lavoro (arredi, PC, etc.) e barella
310 | CM | N.1 locale per diagnostica mammografica con: mammografo, consolle di comando, lavandino con sgocciolatoio, arredi
311 | CM | N.1 locale refertazione condiviso tra la sala mammografica e la sala ecografica con accesso da entrambe le sale in grado di ospitare 3 postazioni di lavoro e relativi arredi
312 | CM | N.1 locale per diagnostica ecografica con lettino e arredi
313 | CM | N.1 spogliatoio per staff/operatori dotato di WC e lavabo
314 | CM | Almeno una porta di comunicazione tra la sala mammografica e la sala ecografica che permetta il passaggio di pazienti barellati
315 | CM | La disposizione dei locali deve ottimizzare i percorsi degli operatori e dei pazienti tenendo conto anche di fattori estetici e tramite l'eventuale utilizzo di porte scorrevoli
316 | CM | Layout delle sale di cui al punto precedente atto a garantire un ottimale flusso di lavoro, fruibilità dell'utenza, sicurezza, radioprotezione, comfort dei pazienti e del personale ed estetica dei locali
317 | CM | Ottimizzazione dei percorsi di operatori e pazienti
318 | CM | La nuova area di diagnostica senologica dovrà essere separata fisicamente dalla zona dedicata alla Radioterapia e Medicina Nucleare tramite infisso d'ingresso con tamponatura in vetro color latte
319 | CM | Progettazione ed esecuzione delle opere accessorie edili, strutturali, architettoniche, impiantistiche, di sicurezza, HVAC, radioprotezionistiche ed affini di predisposizione e ripristino dei locali coinvolti nell’ingresso e installazione della apparecchiatura nella struttura aziendale e alla relativa installazione a regola d’arte fino al “pronto all’uso”
320 | CM | Nomina di DL e CSE a carico del committente con oneri a carico della ditta appaltatrice
321 | CM | La ditta aggiudicataria si dovrà fare carico di tutte le eventuali opere di rinforzo dei solai necessarie all'installazione e messa in utilizzo della tecnologia
322 | CM | Dovranno essere previsti tutti gli adeguamenti necessari per rispettare la vigente normativa antincendio (compresa la variazione di destinazione d'uso dei locali) e l'aggiornamento della documentazione autorizzativa presentata presso il Comune di Pesaro.
323 | CM | Le superfici di finitura (pavimenti e rivestimenti) devono essere in PVC antistatico (tipo Tarkett o similari) termosaldati, comprensivo di sguscia di raccordo parete/pavimento
324 | CM | Tinteggiatura con smalto all'acqua opaco
325 | CM | Infissi di porte in alluminio anodizzato con profili arrotondati e con tamburatura in laminato tipo ABET con montaggio a filo del telaio e con interposto strato isolante in modo da uniformarsi allo standard aziendale
326 | CM | I controsoffitti devono essere ispezionabili in pannelli 60x60 cm in fibre minerali atossici con reazione al fuoco superiore a 1 con superficie liscia
327 | CM | Il progetto esecutivo deve essere redatto nel rispetto della normativa vigente, in particolare in materia di accreditamento delle strutture sanitarie
328 | CM | L’impianto di illuminazione deve garantire i lux necessari per ogni tipologia di ambiente, secondo quanto previsto dalla normativa vigente
329 | CM | Gli apparecchi illuminanti, gli organi di comando e le prese elettriche che verranno utilizzati, dovranno uniformarsi a quelli impiegati dall'Azienda Ospedaliera (plafoniere Disano Led Panel semplici o equipaggiate con modulo emergenza, prese elettriche serie BTicino Matix bianche, ecc.)
330 | CM | Sistema di oscuramento di tutti gli infissi esterni (tipo pellicola o vetro oscurato) e fornitura di zanzariere
331 | CM | All’interno dei quadri elettrici devono essere previste tutte le segnalazioni di stato e di avaria delle varie apparecchiature tecnologiche (pompe, motori, ecc.), nonché tutte le segnalazioni di rilievo necessarie per il buon funzionamento del mammografo digitale di alta fascia e per limitare eventuali disagi e disservizi riducendo i tempi per l’individuazione delle anomalie
332 | CM | La rete di gas medicali da realizzarsi nell’area oggetto dell’intervento, eseguita in rame conformemente alle normative vigenti, deve essere allacciata alla linea esistente. Le prese gas medicali (ossigeno, vuoto e aria), dovranno essere con attacco unificato AFNOR
333 | CM | Dal punto di vista strutturale, il progetto esecutivo deve accertare se il solaio esistente, della portata di 300 daN/mq, sia adeguato a sostenere il peso del macchinario. Qualora la portata non fosse giudicata sufficiente, il progetto deve prevedere tutte le opere di rinforzo necessarie a permettere la regolare esecuzione della fornitura, senza oneri aggiuntivi a carico dell'Azienda Ospedaliera
334 | CM | Il progetto esecutivo degli impianti elettrici deve provvedere alla verifica preventiva del bilancio energetico sotteso al quadro elettrico di piano esistente, per verificare la congruità dello stesso con i nuovi carichi dei locali/tecnologie oggetto del presente intervento. In caso di modifica del quadro elettrico esistente, lo stesso dovrà essere ri-certificato
335 | CM | Il progetto esecutivo deve prevedere tutte le valutazioni tecniche necessarie a stabilire che le condizioni tecniche e ambientali siano perfettamente idonee all’installazione dell’apparecchiatura offerta (mammografo digitale di alta fascia)
336 | CM | L'area oggetto d'intervento dovrà essere completata con tutto quanto necessario per l'installazione ed il corretto funzionamento del mammografo digitale di alta fascia
337 | CM | Fornitura ed installazione di impianto di climatizzazione dedicato, al fine di mantenere quanto più costanti possibili (nel range di ottimale lavoro della apparecchiatura) i parametri microclimatici all'interno delle sale coinvolte e garantire i necessari ricambi d'aria con rimozione dell'impianto esistente (fancoil)
338 | CM | L'impianto di riscaldamento e raffrescamento deve garantire i requisiti minimi previsti per legge
339 | CM | Progetto di radioprotezione a firma di personale competente considerando un carico di circa 7500 pazienti/anno
340 | CM | Il progetto di radioprotezione dovrà essere avvallato dal benestare dell'Esperto Qualificato aziendale. L'azienda aggiudicataria dovrà farsi carico di eventuali ulteriori dispositivi radioprotezionistici (barriere, schermature, etc.) richiesti dall'EQ aziendale
341 | CP | Porte scorrevoli per l'accesso alle sale diagnostiche
342 | CP | Porte scorrevoli motorizzate per l'accesso alle sale diagnostiche
343 | CM | Inclusi tutti gli eventuali adeguamenti strutturali ed impiantistici necessari per l'installazione e l'utilizzo della nuova apparecchiatura
344 | CM | Tutti i lavori necessari all'installazione dovranno essere realizzati a regola d'arte secondo le vigenti normative
345 | CM | Limitato impatto o interferenza con il regolare svolgimento delle attività sanitarie del presidio che dovranno essere garantite anche nei reparti e nelle aree adiacenti la zona di intervento. Le residue interferenze previste dovranno essere esplicitamente e dettagliatamente indicate, anche nel rispetto del D.Lgs.81/08
346 | CM | Dovrà essere garantita la continuità di erogazione di tutti gli impianti (elettrici, impiantistici, gas medicali, etc.) durante l'esecuzione degli interventi al fine di non arrecare disagi alle attività svolte nei locali attigui a quelli interessati. Nel caso in cui si rendesse necessario interrompere la regolare esecuzione di qualsiasi tipo di impianto, questo dovrà essere tempestivamente comunicato e concordato con la stazione appaltante al fine di verificare le utenze coinvolte e l'assenza di disagi e/o disservizi
347 | CM | Fornitura ed installazione di sistemi di sicurezza, monitoraggio e quant'altro occorrente per ottemperare alla vigente legislazione radioprotezionistica (D.Lgs. 230/95 e s.m.i., etc.)
348 | CM | Realizzazione\integrazione impianto Gas Medicali secondo normativa vigente nelle sale diagnostiche e nel locale ambulatorio
349 | CM | Elevata cura del planning delle attività e delle interferenze residue con le normali attività del reparto evidenziando le soluzioni previste (compresa l'eventuale attività in giorni festivi e/o orari notturni)
350 | CM | Massimizzazione del comfort del paziente mediante umanizzazione della sala d'esame
351 | CP | Massimizzazione del comfort del paziente mediante umanizzazione della sala d'esame con soluzioni innovative
352 | CP | Opere accessorie previste ed offerte al fine di una miglior fruibilità dei locali oggetto di intervento
353 | CM | Permuta, smontaggio e ritiro del mammografo attualmente in utilizzo presso lo stabilimento di Muraglia (GE Senographe Essential) e relativi accessori presenti con tempistiche condivise con la stazione appaltante
354 | CM | Allestimento dei percorsi da seguire da parte delle pazienti, dall'ingresso dell'ospedale fino al corridoio di attesa (esempio bollini a terra, tinteggiatura dedicata, segnaletica dedicata, etc.) e di tutta la segnaletica e cartellonistica necessaria a una corretta fruizione dei locali e delle aree da parte delle pazienti
355 | CM | Allegare progetto, progetto di radioprotezione, cronoprogramma dettagliato e planimetrie (anche in formato .dwg) e tutto il materiale utile a una corretta valutazione
356 | CM | Il progetto esecutivo dovrà essere redatto sotto il profilo architettonico, strutturale ed impiantistico e presentato agli Enti preposti per ottenere le autorizzazioni di legge: REDAZIONE della PRATICA EDILIZIA presso il Comune di PESARO per l'ottenimento del prescritto Titolo abilitativo (incarico a tecnico abilitato); REDAZIONE della PRATICA SICUREZZA: Incarico a tecnico abilitato per il ruolo di Coordinatore nelle fasi di progettazione ed esecuzione; REDAZIONE PRATICA SISMICA: Incarico a tecnico abilitato per il deposito all'Ufficio sismico della Regione Marche
357 | CM | Tutte le opere di natura edile, strutturale e impiantistica necessarie per consegnare le opere oggetto di fornitura complete e perfettamente funzionanti sono a totale carico dell’aggiudicatario e si intendono comprese nell’offerta formulata in fase di gara. La ditta offerente ai fini della redazione dell’offerta deve tenere conto di tutte le circostanze e situazioni rilevate all’atto del sopralluogo, quali il posizionamento dei quadri elettrici, la distribuzione dei gas medicinali e dei quadri di cablaggio strutturato. L’offerta deve intendersi a partire dal quadro elettrico di potenza (compreso) fino all’alimentazione di tutte le apparecchiature previste e fornite nel presente appalto
358 | CM | Gli impianti elettrici devono essere realizzati a regola d’arte, le condutture devono essere del tipo non propagante l’incendio e posate in opportune canalizzazioni da realizzare a carico del concorrente
359 | CM | Gli impianti soggetti a progettazione (ad es. imp. elettrici, gas medicinali, ecc.) devono essere redatti a firma di tecnico abilitato. Ad esempio per gli impianti elettrici: - progetto di installazione a firma di tecnico abilitato approvato dalla stazione appaltante; - dichiarazione di conformità ai sensi della Legge 37/08; - relazione e verifiche in conformità alle norme CEI 64/8
360 | CM | La progettazione deve rispondere appieno ai dettami delle normative di sicurezza, di prevenzione incendi, inquinamento atmosferico e ambientale, tenendo conto di tutte le esigenze e caratteristiche anche di manutenzione.
361 | CM | L'Appaltatore deve fornire un impianto completo in ogni sua parte, in modo da ottenere un complesso perfettamente funzionante, esercibile in condizioni di massima sicurezza ed affidabilità, rispondente alla tecnica più avanzata, sia per quanto riguarda la progettazione che la realizzazione dello stesso
362 | CM | Al termine dei lavori, devono essere forniti elaborati as-built degli impianti realizzati, compresivi di schemi funzionali, planimetrie, relazione dettagliante le specifiche tecniche e manutentive delle apparecchiature installate
363 | CM | Tutti i locali dovranno essere progettati e realizzati in maniera conforme agli standard di classe 1 ai sensi della normativa CEI 64-8
364 | CP | Tutti i locali dovranno essere progettati e realizzati in maniera conforme agli standard di classe 2 ai sensi della normativa CEI 64-8
365 | CM | Il dimensionamento deve essere svolto considerando i seguenti parametri microclimatici di riferimento: Temperatura interna invernale ed estiva: compresa tra 20 e 24°C - Umidità relativa: 40 / 60% - N° ricambi orari: 6 volumi/ora (Aria esterna senza ricircolo) - Filtrazione aria: F7-F9
366 | CM | Gli interventi devono essere concepiti nel rispetto delle vigenti disposizioni legislative in materia e con preciso riferimento alle indicazioni e prescrizioni fornite dalle più recenti ed autorevoli normative tecniche di settore oggi note a livello internazionale
367 | CM | Dei locali esistenti deve essere verificata l’idoneità rispetto alla installazione della nuova apparecchiatura e devono essere progettate tutte le eventuali modificazioni necessarie per poter realizzare un'opera finita, perfettamente funzionante, a regola d'arte e nel rispetto di tutte le normative e disposizioni di leggi vigenti. La ditta offerente deve verificare l’esattezza delle informazioni fornite e prendere visione dei luoghi, delle strutture e degli impianti per poter produrre un progetto di lay-out corretto e di qualità. La necessità di eventuali opere strutturali potrà derivare dal peso delle apparecchiature oltreché dalla compatibilità dell’installazione con le strutture esistenti
368 | CM | Le strutture dovranno essere calcolate, progettate e firmate da calcolatore strutturista abilitato, tenendo in debita considerazione quanto già esistente. Il progetto di calcolo, assieme a tutto il progetto esecutivo elaborato dall’aggiudicatario, è subordinato ad approvazione del Servizio Tecnico dell'Azienda Ospedaliera e degli organi istituzionali competenti.
369 | CM | Devono essere indicate, già all’interno del progetto presentato in sede di gara, tutte le opere propedeutiche necessarie, tra le quali: opere provvisionali, di protezione ecc.; spostamento e/o modifica di impianti esistenti; demolizioni e smontaggi di ogni genere; Per le opere di realizzazione di nuove strutture dovranno essere accennati in sede di gara e, poi, approfonditi dall’aggiudicatario nell’ambito del progetto esecutivo: eventuali appoggi, selle, piastre, ancoraggi ecc. alle strutture verticali esistenti per l'inserimento delle nuove strutture; fornitura e posa in opera di carpenterie in acciaio, della classe e delle forme e sezioni risultanti dal progetto di dimensionamento strutturale; getti integrativi con conglomerati cementizi speciali; eventuale uso di resine e prodotti speciali; eventuale realizzazione di opere necessarie al rinforzo e ripartizione dei massetti, per raggiungere le nuove portanze e per evitare danni da punzonamento
370 | CM | Allegare schede tecniche e tutto il materiale utile a una corretta valutazione
371 | CP | Indicare eventuali opzioni o accessori ulteriori offerti non compresi nel presente elenco. (Descrivere e allegare schede tecniche)
372 |  | Tempi di consegna ed installazione per ciascun sito
373 | CM | Tempi di fornitura, esecuzione lavori e installazione ≤ 90 gg. solari consecutivi dalla consegna locali
374 | CP | Tempi di fornitura, esecuzione lavori e installazione ≤ 75 gg. solari consecutivi dalla consegna locali
375 | CM | Allegare cronoprogramma dettagliato di tutte le varie fasi oltre a tutto il materiale utile a una corretta valutazione e programmazione delle attività
376 |  | ASSISTENZA TECNICA
377 |  | Servizi di Assistenza Tecnica del tipo TUTTO COMPRESO USURABILE INCLUSO (requisiti che si applicano indistintamente nel periodo di garanzia e nei contratti di assistenza tecnica post-garanzia):
378 | CM | Le apparecchiature dovranno essere coperte da garanzia di legge a decorrere dalla data del collaudo positivo, entro tale periodo dovrà essere garantita l’assistenza tecnica volta alla riparazione e/o alla sostituzione, gratuita, delle parti derivanti da difetto di fabbricazione e da guasti dovuti all’utilizzo e/o ad eventi accidentali non riconducibili a dolo o ad uso improprio degli operatori
379 | CM | Garanzia di tipo FULL-RISK: 60 mesi
380 | CP | Garanzia di tipo FULL-RISK: >60 mesi
381 |  | Forniture accessorie (parti/ricambi/…)
382 | CM | Inclusa fornitura usurabile
383 | CM | Tempo massimo di consegna parti/ricambi da magazzino ≤ 48h solari consecutive
384 | CM | Nessuna esclusione di parti/ricambi in vigenza contrattuale
385 | CM | Garanzia della reperibilità delle parti di ricambio per almeno 10 anni, con decorrenza dalla data del collaudo, per l'intero sistema HW e SW
386 |  | Tempi
387 |  | Tempo massimo di intervento dalla chiamata (in vigenza contrattuale, ore solari consecutive):
388 | CM | o contatto service remoto: entro 30 minuti
389 | CM | o eventuale connessione remota: entro 1h
390 | CM | o presenza fisica del Tecnico ≤ 24h
391 |  | Tempo massimo di risoluzione del guasto dalla chiamata (in vigenza contrattuale, ore solari consecutive)
392 | CM | o per guasto bloccante ≤ 72h
393 | CP | o per guasto bloccante ≤ 48h
394 | CM | o per guasto non bloccante ≤ 120h
395 | CM | o per guasto non bloccante ≤ 96h
396 |  | Servizi aggiuntivi
397 | CM | Sistema completo di tutto quanto necessario al corretto funzionamento e quant'altro ritenuto opportuno
398 | CM | Inclusa attività di manutenzione preventiva in vigenza contrattuale (indicare numero manutenzioni/anno offerte e loro durata)
399 | CM | Inclusi controlli di sicurezza in vigenza contrattuale (indicare numero controlli/anno offerti e loro durata)
400 | CM | Inclusi controlli funzionali/qualità in vigenza contrattuale (indicare numero controlli/anno offerti e loro durata)
401 | CM | N.ro massimo di giorni/anno di indisponibilità del sistema ≤ 10gg
402 | CM | Numero illimitato di interventi su chiamata (in vigenza contrattuale)
403 | CM | Attività di manutenzione (preventiva e correttiva) effettuata 5/7gg (esclusi sabato, domenica, festivi e prefestivi)
404 | CP | Attività di manutenzione (preventiva e correttiva) effettuata 6/7gg (inclusi sabato e prefestivi)
405 | CM | Range orario attività lavorativa on site e remota nei giorni di copertura ≥ 8h/24h (specificare orari)
406 | CM | Range orario ricevimento chiamate nei giorni di copertura ≥ 12h/24h (specificare orari)
407 | CM | Tempestiva trasmissione della documentazione relativa agli interventi manutentivi (preventivi e correttivi) effettuati con relativo esito per le valutazioni di adeguatezza e congruità da parte dell'Azienda Ospedaliera
408 | CM | Accesso remoto per diagnostica guasti e primo intervento
409 | CM | Aggiornamenti obbligatori (FMI) inclusi in contratto
410 | CP | Aggiornamenti NON obbligatori inclusi in contratto (specificare)
411 | CM | Disponibilità di tutte le parti di ricambio originali
412 | CM | Incluse attività di integrazione con sistemi informativi e/o altre tecnologie
413 | CM | Costo annuo contratto FULL RISK esteso all'intera fornitura del lotto (nessuna componente esclusa), inclusa fornitura materiale usurabile (post contratto/garanzia) in percentuale del valore di offerta dei soli sistemi ≤ 11%
414 | CP | Costo annuo contratto FULL RISK esteso all'intera fornitura del lotto (nessuna componente esclusa), inclusa fornitura materiale usurabile (post contratto/garanzia) in percentuale del valore di offerta dei soli sistemi ≤ 9%
415 | CM | Costo annuo contratto FULL RISK di durata QUINQUENNALE esteso all'intera fornitura del lotto (nessuna componente esclusa), inclusa fornitura materiale usurabile (post contratto/garanzia) in percentuale del valore di offerta dei soli sistemi ≤ 10%
416 | CP | Costo annuo contratto FULL RISK di durata QUINQUENNALE esteso all'intera fornitura del lotto (nessuna componente esclusa), inclusa fornitura materiale usurabile (post contratto/garanzia) in percentuale del valore di offerta dei soli sistemi ≤ 8%
417 | CM | Garanzia FULL-RISK e attività manutentive (in vigenza contrattuale) estese all'intera fornitura del lotto (nessuna componente esclusa)
418 | CM | Allegare una relazione dettagliata sul servizio di assistenza tecnica offerto, sulla sua organizzazione e tutto il materiale utile a una corretta valutazione
419 | CP | Altri servizi offerti
420 |  | Qualifiche su personale tecnico che interverrà sulle componenti del sistema a contratto (allegare documentazione comprovante)
421 | CM | Tecnici costantemente istruiti alla manutenzione on site
422 | CM | Indicare sede assistenza tecnica
423 | CM | Indicare numero di addetti all'assistenza nello specifico settore e localizzazione in Italia
424 | CM | Tecnici autorizzati dai produttori dei dispositivi ad intervenire sugli stessi
425 |  | FORMAZIONE E SUPPORTO SCIENTIFICO
426 | CM | Dovrà essere garantito un adeguato programma di formazione per tutto il personale coinvolto comprendente almeno una formazione pre-avvio, formazione "on the job" all'avvio del sistema, corsi di approfondimento e follow-up formativo
427 | CM | Allegare dettagliato programma di formazione del personale utilizzatore. Specificare anche lo schema dei corsi previsti con relativa suddivisione per le diverse figure professionali coinvolte. Per ciascuna figura professionale indicare il n° di ore e le modalità di addestramento previste
428 | CM | Dovrà essere garantito un adeguato programma di formazione per il personale della UOC Servizio Tecnico e Manutenzioni per le componenti impiantistico/strutturali della fornitura
429 | CM | Addestramento svolto previo accordo con gli operatori coinvolti con rilascio di attestati di partecipazione ai corsi e materiale formativo di supporto (formato cartaceo e/o elettronico)
430 | CM | Le attività formative dovranno essere eseguite su tutte le apparecchiature ed accessori forniti
431 | CM | Supporto scientifico del personale utilizzatore
432 | CP | Ulteriori percorsi/eventi formativi, oltre all'addestramento previsto come CM, per tutte le figure professionali sanitarie coinvolte