## Specifiche
CARATTERISTICHE DI MINIMA (MIN) E CARATTERISTICHE PREFERENZIALI (PRE)
La fornitura DEVE soddisfare tutte le caratteristiche di minima (MIN) pena l'esclusione.
Il soddisfacimento di tutte le caratteristiche di minima è condizione necessaria per l’ammissione alla valutazione delle offerte tecniche.
Il soddisfacimento ‘stretto’ ovvero puntuale delle caratteristiche di minima non abilita alla assegnazione di alcun punteggio tecnico-qualitativo.
Il soddisfacimento ‘ampio’ ovvero migliorativo delle caratteristiche di minima è condizione abilitante alla assegnazione del relativo punteggio tecnico-qualitativo.
La fornitura PUO’ soddisfare una o più caratteristiche preferenziali (PRE).
Il livello di soddisfacimento di ciascuna caratteristica è condizione abilitante alla assegnazione del relativo punteggio tecnico-qualitativo.
La Ditta dovrà dichiarare i valori riferiti alla normativa tecnica IEC; in mancanza di normativa vanno comunque dettagliate le condizioni ed i parametri con i quali si è operata la misurazione.
PEN = violazione contrattuale (non conformità) che comporta la penale pecuniaria indicata; INA = violazione/inadempimento contrattuale che comporta recesso del contratto; u.d.m.= Unita di Misura utilizzata | Gli obblighi contrattuali ricadenti nei business days hanno prevalenza sulla copertura generale del servizio
COMPILAZIONE A CURA DELLA DITTA
ID | DESCRIZIONE DELLA SPECIFICA TECNICO-QUALITATIVA (Di) | MIN/PRE | SI/NO | EVIDENZA OGGETTIVA (esprimere brevemente esplicitando le eventuali condizioni migliorative. Indirizzare ai documenti del piano documentale di offerta) | PEN/INA | PENALE
1 | TIPOLOGIA CONTRATTUALE
2 | Full - Risk Tutto Compreso - TCA USURABILE INCLUSO | SI | SI | NON MODIFICABILE | INA
3 | DURATA CONTRATTUALE
4 | 54 mesi | SI | SI | NON MODIFICABILE | INA
5 | COPERTURA GENERALE DEL SERVIZIO
6 | copertura = 5/7gg (esclusi sabato, domenica e festivi) | MIN |  |  | INA
7 | range orario attività lavorativa on site e remota nei giorni di copertura 08.00/18.00 | MIN |  |  | INA
8 | range orario ricevimento chiamate nei giorni di copertura ≥ 10h | MIN |  |  | INA
9 | TEMPI (* vedasi definizioni Business Day in allegato A) . Gli obblighi contrattuali ricadenti nei business days hanno prevalenza sulla copertura generale del servizio
10 | tempo massimo di consegna parti/ricambi da magazzino ≤ next 2 business days | MIN |  |  | PEN | 500 € per ogni u.d.m. oltre la soglia
11 | tempo massimo di intervento dalla chiamata in vigenza contrattuale.
12 | o contatto telefonico diretto con tecnico (nel range orario attività lavorativa): ≤ 30 minuti nei business days | MIN |  |  | PEN | 500 € per ogni 10 u.d.m.
13 | o connessione remota VPN (nel range orario attività lavorativa): ≤ 30 minuti nei business days | MIN |  |  | PEN | 500 € per ogni 10 u.d.m.
14 | presenza fisica del Tecnico
15 | o per guasto bloccante ≤ next 1 business days | MIN |  |  | PEN | 5.000 € per ogni u.d.m. oltre la soglia
16 | o per guasto non bloccante ≤ next 2 business days | MIN |  |  | PEN | 1.000 € per ogni u.d.m. oltre la soglia
17 | tempo massimo di risoluzione del guasto dalla chiamata in vigenza contrattuale anche attraverso la fornitura di medesime tecnologie, ad uso temporaneo (muletto) o in sostituzione definitiva, di pari prestazioni o superiori).
18 | o per guasto bloccante ≤ next 2 business days (dettagliare se differenziato per ciascuna apparecchiatura) | MIN |  |  | PEN | € 5.000 per ogni u.d.m. oltre la soglia
19 | o per guasto non bloccante ≤ next 3 business days* (dettagliare se differenziato per ciascuna apparecchiatura) | MIN |  |  | PEN | € 1.000 per ogni u.d.m. oltre la soglia
20 | ATTIVITA' PROGRAMMATE E UPTIME
21 | periodicità minima manutenzione preventiva (MP): ≥ 1 MP/anno (dettagliare se differenziata per ciascuna apparecchiatura) | MIN |  |  | INA
22 | periodicità minima controlli di sicurezza (VS): ≥ 1 VS/anno (dettagliare se differenziata per ciascuna apparecchiatura) | MIN |  |  | INA
23 | periodicità minima controlli funzionali/qualità (VF): ≥ 1 VF/anno (dettagliare se differenziata per ciascuna apparecchiatura) | MIN |  |  | INA
24 | minimo time between failures per ciascuna apparecchiatura (tempo tra ciascun guasto ed il successivo) ≥ 30gg solari consecutivi (dettagliare se differenziato per ciascuna apparecchiatura) | MIN |  |  | PEN | 1.000 € per ogni u.d.m. sotto la soglia
25 | n.ro massimo di business days/anno di indisponibilità/failure bloccanti (inclusa l'indisponiblità per attività tecniche quali MP, VS, VF) di ciascuna apparecchiatura ≤ 12 business days/anno (dettagliare se differenziato per ciascuna apparecchiatura) | MIN |  |  | PEN | 5.000 € per ogni u.d.m. oltre la soglia
26 | FORNITURE ACCESSORIE (parti/ricambi/…)
27 | inclusa fornitura consumabile | NO | NO | NON MODIFICABILE
28 | inclusa fornitura usurabile | MIN |  |  | INA
29 | nessuna esclusione di parti/ricambi | MIN |  |  | INA
30 | utilizzo di parti/ricambi originali | MIN |  |  | INA
31 | utilizzo di parti/ricambi anche non originali ma compatibili a norma di legge | MIN |  |  | INA
32 | fornitura di parti/ricambi in magazzino AORMN in conto utilizzo (dettagliare) | PRE
33 | fornitura di attrezzi ed utensili per gli interventi | PRE
34 | SERVIZI ACCESSORI
35 | messa in disponibilità di apparecchiature sostitutive in caso di guasto prolungato (dettagliare) | PRE
36 | manutenzione remota in teleassistenza VPN | MIN
37 | fornitura HW di rete dati per manutenzione remota (l'accesso dovrà avvenire tramite infrastruttura fornita dal committente) | NO | NO | NON MODIFICABILE
38 | aggiornamenti ambito sicurezza (FMI) inclusi in contratto | MIN |  |  | INA
39 | incluse attività di integrazione con sistemi informativi e/o altre tecnologie | MIN
40 | COMUNICAZIONE E RENDICONTAZIONE
41 | accesso a cruscotto su stato di funzionalità in tempo reale delle apparecchiature manutenute | PRE
42 | accesso a cruscotto su storico eventi delle apparecchiature manutenute | PRE
43 | messaggistica real time (email, SMS) su stato intervento (apertura/chiusura/tempi previsti) | PRE
44 | rendicontazione bolle di lavoro via email: ≤ 7 gg solari consecutivi alla conclusione di ogni intervento tecnico | MIN |  |  | PEN | 100 € per ogni u.d.m. oltre la soglia
45 | rendicontazione trimestrale tramite emissione di certificato di regolare esecuzione rispetto alle specifiche contrattuali | MIN |  |  | PEN | 500 € per ogni u.d.m. oltre la soglia
46 | rendicontazione annuale tramite emissione di certificato di regolare esecuzione rispetto alle specifiche contrattuali | MIN
47 | ATTIVITA' DI SUPPORTO
48 | formazione al personale tecnico di Ingegneria Clinica/Fisica Medica indicato da AORMN per attività di primo intervento | PRE
49 | accesso al personale tecnico AORMN alla knowledge base di assistenza tecnica per attività di primo intervento | PRE
50 | supporto on site alle attività programmate di controllo/misura da parte della Fisica Medica ≥ 5gg/anno complessivi | MIN
51 | supporto on site alle attività programmate di controllo/misura da parte della Ingegneria Clinica ≥ 5gg/anno complessivi | MIN
52 | disponibilità aggiuntiva di field service engineer per attività programmata di supporto/monitoraggio/controllo ≥ 5gg/anno complessivi | MIN
53 | PERSONALE TECNICO IMPIEGATO NEL SERVIZIO
54 | il personale tecnico incaricato è costantemente istruito alla manutenzione on site e remota | MIN |  |  | INA
55 | il personale tecnico incaricato dispone di strumenti e tools per la manutenzione sia on site che remota | MIN |  |  | INA