## lotto_1
B.4) QUESTIONARIO TECNICO
La compilazione del presente questionario è considerata quale dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi del DPR 445/2000.
Lotto 1 - BUSTE E ROTOLI IN ACCOPPIATO CARTA/FILM PLASTICO, CARTA MEDICAL GRADE E TNT
caratteristiche tecniche MINIME | SI/NO | EVIDENZA OGGETTIVA (esprimere brevemente esplicitando le eventuali condizioni migliorative. Indirizzare ai documenti di offerta)
· buste piatte e a soffietto in accoppiata carta/film plastico :
saldatura non inferiore a 6 mm;
grammatura di almeno 60 gr;
presenza di indicatori chimici sia per vapore sia per ETO come da UNI EN 11140-1:2015;
gli indicatori chimici devono avere un’area stampata non inferiore a 100 mm2 per singolo indicatore (come da EN 868 –5);
lato plastico in polipropilene/poliestere colorato, uniforme e privo di microfori;
assenza totale di delaminazione e rilasci corpuscolari prima e dopo il processo di sterilizzazione;
scritte e diciture, in lingua italiana, lungo il perimetro;
il materiale dei rotoli e delle buste deve essere marcato con le seguenti informazioni (come da EN 868-5): la dicitura o simbolo “Non utilizzare se la confezione è danneggiata”; il lotto; nome del fabbricante; indicatori di processo; direzione di distacco; le dimensioni nominali e/o il codice di identificazione.
le buste devono essere provviste di un lato con l’invito all’apertura e gli angoli devono essere rinforzati.
· rotoli tubolari piatti e a soffietto in accoppiato carta/film plastico sono le seguenti :
- saldatura non inferiore a 6 mm;
grammatura di almeno 60 gr;
- presenza di indicatori chimici sia per vapore sia per ETO come da UNI EN 11140-1:2015;
- gli indicatori chimici devono avere un’area stampata non inferiore a 100 mm2 per singolo indicatore (come da EN 868 –5);
- lato plastico in polipropilene/poliestere colorato, uniforme e privo di microfori;
- assenza totale di delaminazione e rilasci corpuscolari prima e dopo il processo di sterilizzazione;
- scritte e diciture, in lingua italiana, lungo il perimetro;
- il materiale dei rotoli e delle buste deve essere marcato con le seguenti informazioni (come da EN 868-5): la dicitura o simbolo “Non utilizzare se la confezione è danneggiata”; il lotto; nome del fabbricante; indicatori di processo; direzione di distacco; le dimensioni nominali e/o il codice di identificazione.
- Sui rotoli tubolari, tutte le stampe devono essere ripetute non oltre i 155 mm. (come da EN 868-5)
· CARTA MEDICAL GRADE :
fogli di carta medical grade crespata, di colore verde con una grammatura minima di 60 gr./mq.
fogli privi di microfori, esente da impurità, colori e sostanze tossiche, priva di odori sgradevoli a secco e a umido, morbida e drappeggiabile, senza rilascio di fibre durante il normale utilizzo.
Il materiale offerto deve rispondere alle norme tecniche UNI EN 868 (nelle parti ad esse rilevanti). A tal fine si richiede dichiarazione di conformità alle suddette norme tecniche redatte e firmate dal fabbricante.
· TNT:
il prodotto deve essere conforme al Decreto Leg.vo 46/97 attuativo della Direttiva Europea 93/42, alla UNI EN ISO 11607-1 e UNI EN 868-2.
Deve essere costituito da un impasto di cellulosa e poliestere preferibilmente di colore azzurro, con grammatura minima 60 gr, e deve essere idoneo per essere sterilizzato a vapore e ad ossido di etilene.
Timbro, data e firma

## Lotto_2
La compilazione del presente questionario è considerata quale dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi del DPR 445/2000.
Lotto 2 - PACCHI TEST BIOLOGICI MONOUSO A LETTURA 24/48 H.
caratteristiche tecniche MINIME | SI/NO | EVIDENZA OGGETTIVA (esprimere brevemente esplicitando le eventuali condizioni migliorative. Indirizzare ai documenti di offerta)
- strati sovrapposti di idoneo materiale poroso;
- fiala, del tipo self-contained, contenente spore di Bacillus Stearothermophilus ATCC 7953, in quantità superiore a 5x105, come da Farmacopea Italiana (ed. XI) ed Europea e valore D> di 1,5 minuti.
- sia la fiala che il materiale poroso devono essere prodotti dello stesso fabbricante
- ogni confezione di vendita deve comprendere, per ciascun pacco test, un equivalente numero di fiale di controllo appartenente allo stesso numero di lotto.
- ogni fiala deve presentare un’etichetta (facilmente rimovibile) con idoneo indicatore chimico con indicazioni riguardo il nome del microrganismo, il nome del fabbricante, il lotto di produzione (come da UNI EN ISO 11138) e la data di scadenza.
- L’involucro esterno del pacco deve essere provvisto di un’etichetta sulla quale è presente un indicatore chimico di processo ed è riportato il lotto di produzione e la data di scadenza.
In ogni confezione deve essere presente la certificazione in cui si attesti la popolazione microbica, il valore D, il lotto di produzione e la data di scadenza.
I tempi di ottenimento del risultato devono essere 48 ore per la fiala processata.
compatibile con gli incubatori in utilizzo
Timbro, data e firma

## lotto_3
La compilazione del presente questionario è considerata quale dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi del DPR 445/2000.
Lotto 3 - TEST DI BOWIE DICK ELETTRONICO
caratteristiche tecniche MINIME | SI/NO | EVIDENZA OGGETTIVA (esprimere brevemente esplicitando le eventuali condizioni migliorative. Indirizzare ai documenti di offerta)
Il prodotto deve essere conforme alle normative vigenti in materia, UNI EN ISO 11140-4.
- Il sistema elettronico deve interfacciarsi con i computer della struttura e deve essere in grado di fornire in maniera inequivocabile una risposta circa l’esito del test di Bowie & Dick (riuscito/ fallito).
- Il sistema deve essere costituito da un’‘unità sensibile’, che rappresenta il test riutilizzabile elettronico vero e proprio, un’interfaccia tra l’unità sensibile ed il PC, ed un software di gestione che consente la creazione di un file per test in cui sono raccolte tutte le informazioni della prova circa l’esito passato o fallito.
- La risposta deve essere letta anche attraverso LED luminosi presenti nell’unità sensibile (verde=passato / rosso=fallito), permettendo all’operatore di leggere il risultato immediatamente dopo l’effettuazione del test.
- Il sistema deve essere dotato di funzionalità di pre-allarme qualora i valori del test risultino prossimi a dare risultato fallito in modo da evitare eventuali fermi macchina.
- Il sistema deve essere in grado di funzionare anche in modalità di registrazione del ciclo di sterilizzazione normalmente usato acquisendo i parametri fisici della macchina diversi da quelli caratteristici del ciclo di B&D.
- il software deve avere anche funzionalità di analisi dell’andamento delle autoclavi della centrale, in funzione dei vari parametri.
- Insieme al sistema, deve essere fornito un poster interpretativo che faciliti la lettura visiva del risultato
Timbro, data e firma

## lotto_4
La compilazione del presente questionario è considerata quale dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi del DPR 445/2000.
Lotto 4 - NASTRO INDICATORE PER VAPORE AD ALTA ADESIVITA'
caratteristiche tecniche MINIME | SI/NO | EVIDENZA OGGETTIVA (esprimere brevemente esplicitando le eventuali condizioni migliorative. Indirizzare ai documenti di offerta)
indicatore chimico ad alta adesività in rotolo con supporto cartaceo a strisce di inchiostro di facile lettura.
Il nastro deve poter aderire anche su fogli di TNT;
non deve lasciare residui di colla e deve permettere la scrittura con penne comuni.
All’interno di ogni rotolo deve essere riportato il nome del produttore e la data di scadenza. Possibilmente ogni rotolo deve essere confezionato singolarmente e le misure del nastro essere di circa 18 mm.x55m.
Timbro, data e firma

## lotto_5
La compilazione del presente questionario è considerata quale dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi del DPR 445/2000.
Lotto 5 - PACCHI TEST BIOLOGICI MONOUSO A LETTURA RAPIDA (a 3 ore)
caratteristiche tecniche MINIME | SI/NO | EVIDENZA OGGETTIVA (esprimere brevemente esplicitando le eventuali condizioni migliorative. Indirizzare ai documenti di offerta)
- strati sovrapposti di idoneo materiale poroso;
- sia la fiala che il materiale poroso devono essere prodotti dello stesso fabbricante
- fiala, del tipo self - contained, contenente spore di Bacillus Stearothermophilus ATCC 7953, in quantità superiore a 5x105, come da Farmacopea Italiana (ed. XII) ed Europea;
- ogni confezione di vendita deve comprendere, per ciascun pacco test, un equivalente numero di fiale di controllo appartenente allo stesso numero di lotto.
- Ogni fiala deve presentare un’etichetta (facilmente rimovibile) con idoneo indicatore chimico con indicazioni riguardo il nome del microrganismo, il nome del fabbricante, il lotto di produzione (come da UNI EN ISO 11138) e la data di scadenza.
- L’involucro esterno del pacco deve essere provvisto di un’etichetta sulla quale è presente un indicatore chimico di processo ed è riportato il lotto di produzione e la data di scadenza.
In ogni confezione deve essere presente la certificazione in cui si attesti la popolazione microbica, il valore D, il lotto di produzione e la data di scadenza.
I tempi di ottenimento del risultato definitivo devono essere entro le 3 ore per la fiala processata.
Timbro, data e firma

## lotto_6
La compilazione del presente questionario è considerata quale dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi del DPR 445/2000.
Lotto 6 - CARTONCINI PROTEGGI STRUMENTI
caratteristiche tecniche MINIME | SI/NO | EVIDENZA OGGETTIVA (esprimere brevemente esplicitando le eventuali condizioni migliorative. Indirizzare ai documenti di offerta)
cartoncini che consentono di sterilizzare gli strumenti sottili, aperti e/o a punta senza creare rotture accidentali al confezionamento ed allo stesso tempo garantisca la sicurezza dell’operatore.
La parte che protegge lo strumento deve essere trasparente per facilitare l’individuazione da parte dell’operatore.
Su ogni cartoncino deve essere riportato il lotto di produzione e la data di scadenza .
Possibilità di avere pacchi da 100 pezzi (non vincolante).
Timbro, data e firma

## lotto_7
La compilazione del presente questionario è considerata quale dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi del DPR 445/2000.
Lotto 7 - ETICHETTE AUTOADESIVE PER CONTAINER
caratteristiche tecniche MINIME | SI/NO | EVIDENZA OGGETTIVA (esprimere brevemente esplicitando le eventuali condizioni migliorative. Indirizzare ai documenti di offerta)
etichette autoadesive per container, in carta, per il controllo della sterilizzazione a vapore con indicatori di processo.
compatibili con i container in dotazione (Martin, Aesculap, CBM).
Timbro, data e firma

## lotto_8
La compilazione del presente questionario è considerata quale dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi del DPR 445/2000.
Lotto 8 - BUSTE PER TRASPORTO
caratteristiche tecniche MINIME | SI/NO | EVIDENZA OGGETTIVA (esprimere brevemente esplicitando le eventuali condizioni migliorative. Indirizzare ai documenti di offerta)
le buste, in polietilene non auto sigillanti dalle misure indicative di cm. 30x50 – cm 40x60 – cm. 60x90 (per il trasporto delle confezioni sterili in doppia busta)
riquadro stampigliato per consentire la trascrizione della U.O. di appartenenza (non vincolante)
Timbro, data e firma

## lotto_9
La compilazione del presente questionario è considerata quale dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi del DPR 445/2000.
Lotto 9 - INTEGRATORI CHIMICI PER VAPORE
caratteristiche tecniche MINIME | SI/NO | EVIDENZA OGGETTIVA (esprimere brevemente esplicitando le eventuali condizioni migliorative. Indirizzare ai documenti di offerta)
- tipo a scorrimento a finestra di lettura;
- facilità e sicurezza di lettura;
- in ogni striscia deve essere riportato il lotto di produzione e data di scadenza;
- utilizzabile in tutti i cicli di sterilizzazione a vapore con vuoto frazionato;
- impermeabilità e protezione completa degli inchiostri;
- confezionamento in buste richiudibili, con indicazione del numero di lotto e della data di scadenza.
la ditta deve provvedere a fornire poster a colori per l’interpretazione della lettura dei risultati in lingua italiana
Timbro, data e firma

## lotto_10
La compilazione del presente questionario è considerata quale dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi del DPR 445/2000.
Lotto 10 - FILTRI IN CARTA MONOUSO
caratteristiche tecniche MINIME | SI/NO | EVIDENZA OGGETTIVA (esprimere brevemente esplicitando le eventuali condizioni migliorative. Indirizzare ai documenti di offerta)
provvisti di indicatore chimico ed essere adattabili ai container già in dotazione dall’Azienda (Martin, Aesculap, CBM) e a norma secondo EN 868 parte 2. Le misure dei filtri in dotazione sono le seguenti:
§ Filtri in carta monouso, rotondi e con indicatore di processo x containers della Ditta Aesculap
§ Filtri in carta monouso cm. 24 x 24 con indicatore di processo ( UNI EN ISO 11140 nelle parti ad essi rilevanti) x containers CBM
§ Filtri in carta monouso cm. 24 x 52 con indicatore di processo ( UNI EN ISO 11140 nelle parti ad essi rilevanti) x containers CBM
§ Filtri della Ditta MARTIN cm. 24 x 24 con indicatore di processo ( UNI EN ISO 11140 nelle parti ad essi rilevanti)
Timbro, data e firma

## lotto_11
La compilazione del presente questionario è considerata quale dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi del DPR 445/2000.
Lotto 11 - SIGILLI PER CONTAINER
caratteristiche tecniche MINIME | SI/NO | EVIDENZA OGGETTIVA (esprimere brevemente esplicitando le eventuali condizioni migliorative. Indirizzare ai documenti di offerta)
compatibili con i container in dotazione dall’Azienda (Martin e Martin con sistema MICROSTOP, Aesculap, CBM), di materiale plastico e muniti di indicatori chimici.
di materiale plastico
muniti di indicatori chimici.
Timbro, data e firma

## lotto_12
La compilazione del presente questionario è considerata quale dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi del DPR 445/2000.
Lotto 12 - ROTOLI IN TYVEK
caratteristiche tecniche MINIME | SI/NO | EVIDENZA OGGETTIVA (esprimere brevemente esplicitando le eventuali condizioni migliorative. Indirizzare ai documenti di offerta)
rotoli tubolari piatti per il confezionamento di materiale da sterilizzare a bassa temperatura
devono avere un lato in materiale Tyvek ed un lato in film trasparente di laminato poliestere e polietilene
essere preferibilmente dotati di indicatori chimici per la sterilizzazione a ETO.
Devono essere conformi alla Direttiva Europea 93/42, alla norma EN 868-5, alla UNI EN ISO 11607:1-2, e alla ISO 11140-1
Deve garantire un’alta resistenza meccanica, deve essere idrorepellente ed avere un basso assorbimento di agente sterilizzazione.
Il materiale sintetico di elevata qualità deve garantire la sterilità per almeno 24 mesi.
Deve essere corredato da bollettino tecnico dettagliato specificante i parametri necessari.
Il prodotto deve essere fornito soltanto in rotoli e non buste preformate con le seguenti dimensioni.
- mm. 100
- mm. 150
- mm. 200
- mm. 250
- mm. 350
- mm. 400
- mm- 500
Timbro, data e firma

## lotto_13
La compilazione del presente questionario è considerata quale dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi del DPR 445/2000.
Lotto 13 - INTEGRATORI CHIMICI PER ETO
caratteristiche tecniche MINIME | SI/NO | EVIDENZA OGGETTIVA (esprimere brevemente esplicitando le eventuali condizioni migliorative. Indirizzare ai documenti di offerta)
- tipo a scorrimento con finestra di lettura;
- facilità e sicurezza di lettura;
- in ogni striscia deve essere riportato il lotto di produzione e data di scadenza;
- utilizzabile per sterilizzazione ETO;
- impermeabilità e protezione completa degli inchiostri;
- confezionamento in buste richiudibili, con indicazione del numero di lotto e della data di scadenza.
la ditta deve provvedere a fornire poster a colori per l’interpretazione della lettura dei risultati in lingua italiana
Timbro, data e firma

## lotto_14
La compilazione del presente questionario è considerata quale dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi del DPR 445/2000.
Lotto 14 - DISPOSITIVO DI PROVA DEL PROCESSO PER CORPI CAVI + INDICATORI
caratteristiche tecniche MINIME | SI/NO | EVIDENZA OGGETTIVA (esprimere brevemente esplicitando le eventuali condizioni migliorative. Indirizzare ai documenti di offerta)
dispositivo:
- un elemento cavo standardizzato con un lume di dimensioni interne uniformi per tutta la sua lunghezza, collegato ad una capsula di chiusura per l’alloggiamento dell’indicatore con guarnizione di chiusura;
- possibilmente deve essere LATEX-FREE;
- il materiale con cui è costruito il dispositivo di prova deve essere preferibilmente in politetrafluoroetilene o similari e comunque non devono rilasciare sostanze in quantità tali da costituire un rischio per la salute o incidere negativamente sulle prestazioni dei sistemi indicatori con i quali è destinato ad essere utilizzato quando sottoposto a prova di conformità; non devono essere né porosi né permeabili all’aria o al vapore nelle condizioni di utilizzo e non devono provocare un aumento di peso del PCD maggiore del 5% quando sottoposto a prova.
indicatori:
- poter essere utilizzati in autoclave a vuoto frazionato per 3,5 minuti a 134°C;
- avere la superficie protetta da film plastico o altra protezione che eviti il rilascio di inchiostro con conseguente difficoltà di lettura all’esito finale;
- avere un indicatore specifico di Classe 2 conforme alla norma UNI EN ISO 11140-1:2005, dotato di spot di viraggio protetto da film plastico e di adesivo per la possibile archiviazione e possibilmente riportare la dicitura STEAM che sta a indicare il tipo di processo che subirà;
- essere rintracciabili con il n° di lotto stampato su ogni singolo prodotto e confezione e possedere una etichetta riposizionabile per l’archiviazione della documentazione relativa al ciclo.
Timbro, data e firma

## lotto_15
La compilazione del presente questionario è considerata quale dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi del DPR 445/2000.
Lotto 15 - TEST PER IL CONTROLLO GIORNALIERO PER SALDATRICI PER LA QUALIFICAZIONE OPERATIVA (QO)
caratteristiche tecniche MINIME | SI/NO | EVIDENZA OGGETTIVA (esprimere brevemente esplicitando le eventuali condizioni migliorative. Indirizzare ai documenti di offerta)
Il test, composto da un foglio, in carta, inchiostrato, deve verificare l’integrità delle saldature indipendentemente dalla termosaldatrice utilizzata e disporre di appositi spazi per la compilazione dei dati per l’archiviazione. Deve poter evidenziare quanto indicato nella Norma UNI EN ISO 11607-2:
- sigillatura intatta per la larghezza specificata
- nessun foro o lacerazione
- nessuna delaminazione o separazione del materiale.
Timbro, data e firma

## lotto_16
La compilazione del presente questionario è considerata quale dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi del DPR 445/2000.
Lotto 16 - TEST PER IL CONTROLLO DEL CORRETTO FUNZIONAMENTO DELLE LAVASTRUMENTI
caratteristiche tecniche MINIME | SI/NO | EVIDENZA OGGETTIVA (esprimere brevemente esplicitando le eventuali condizioni migliorative. Indirizzare ai documenti di offerta)
Nello specifico si ritiene più attendibile il Test alla NINIDRINA per la rilevazione di residui di proteine su strumenti e superfici,in riferimento alla norma ISO 15883 e alla norma UNI 11408; si valuteranno anche gli eventuali test, presenti in commercio, composti da supporti sui quali si possono inserire degli indicatori colorati composti da sostanze che emulano il tessuto sanguigno contenente proteine, lipidi e polisaccaridi estratti dall’uovo, privi di sostanze cancerogene e di metalli pesanti, quindi inerti per la salute; i prodotti di cui sono composti devono essere simili o equivalenti al terreno di prova descritto nel test di Edimburgo e, comunque, conformi sempre alla norma EN ISO 15883-5 n “Metodo di prova dello sporco per dimostrare l’efficacia di pulizia.”
Timbro, data e firma

## lotto_17
La compilazione del presente questionario è considerata quale dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi del DPR 445/2000.
Lotto 17 - PACCHI TEST BIOLOGICI MONOUSO A LETTURA SUPER RAPIDA PER VAPORE
caratteristiche tecniche MINIME | SI/NO | EVIDENZA OGGETTIVA (esprimere brevemente esplicitando le eventuali condizioni migliorative. Indirizzare ai documenti di offerta)
- strati sovrapposti di idoneo materiale poroso;
- sia la fiala che il materiale poroso devono essere prodotti dello stesso fabbricante
- fiala, del tipo self - contained, contenente spore di Bacillus Stearothermophilus ATCC 7953, in quantità superiore a 5x105, come da Farmacopea Italiana (ed. XII) ed Europea;
- ogni confezione di vendita deve comprendere, per ciascun pacco test, un equivalente numero di fiale di controllo appartenente allo stesso numero di lotto.
- Ogni fiala deve presentare un’etichetta (facilmente rimovibile) con idoneo indicatore chimico con indicazioni riguardo il nome del microrganismo, il nome del fabbricante, il lotto di produzione (come da UNI EN ISO 11138) e la data di scadenza.
- L’involucro esterno del pacco deve essere provvisto di un’etichetta sulla quale è presente un indicatore chimico di processo ed è riportato il lotto di produzione e la data di scadenza.
In ogni confezione deve essere presente la certificazione in cui si attesti la popolazione microbica, il valore D, il lotto di produzione e la data di scadenza.
I tempi di ottenimento del risultato definitivo devono essere entro i 60 minuti per la fiala processata.
Timbro, data e firma

## lotto_18
La compilazione del presente questionario è considerata quale dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi del DPR 445/2000.
Lotto 18 - FILTRI IN CARTA MONOUSO
caratteristiche tecniche MINIME | SI/NO | EVIDENZA OGGETTIVA (esprimere brevemente esplicitando le eventuali condizioni migliorative. Indirizzare ai documenti di offerta)
§ Filtri in carta monouso cm.25 x 24 cm. con indicatore di processo ( UNI EN ISO 11140 nelle parti ad essi rilevanti) x containers CBM anodizzati 60/46/30x30 (art. 3004-160).
Timbro, data e firma